## Sheet1
Státusz | Státusz dátuma | Azonosító | Megnevezés | Tárolás helye | Mérőeszköz típusa | Gyártó | Gyári szám | Pontosság | Méréshatárok | Utolsó Kalibrálás időpontja | Következő kalibrálás időpontja | Megengedett eltérés | Mért eltérés | Minősítés | Kalibráló személy neve | Vizsgálati etalon azonosítója | Megjegyzés
Selejt | 2014-09-13 | 0013 | Tolómérő | Kovács János | Órás | TESA | 7M1850600 | ±0,02 | 0-150 | 2013-01-26 | 2014-01-31 | ±0,02 | 0.02 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | akadozik, pontatlan, selejt
Selejt | 2017-02-02 | 0041 | Tolómérő | Nagy Róbert | Hagyományos |  | 8042278 | ±0,02 | 0-150 | 2016-04-21 |  | ±0,02 | -0.02 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Selejt ! 2017 02.02
Selejt | 2021-02-28 | 0062 | Tolómérő | Szerelde | Órás | KERN |  | ±0,02 | 0-150 | 2020-02-10 | 2021-02-28 | ±0,02 | 0.02 | selejt | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2021-02-28 | 0066 | Tolómérő | Pupp János | Órás | TESA | 6V16823 | ±0,02 | 0-150 | 2020-02-05 |  | ±0,02 | 0.02 | selejt | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Pontatlan, elmér. Selejtezve !
Selejt | 2020-01-31 | 0073 | Tolómérő | Raktár | Hagyományos |  | 5534 | ±0,05 | 0-150 | 2019-01-04 | 2020-01-31 | ±0,05 | -0.05 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2014-05-31 | 0076 | Tolómérő | Szegény Ferenc | Hagyományos | KERN | F10762 | ±0,05 | 0-150 | 2012-05-13 | 2014-05-31 | ±0,05 | 0 | selejt | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Beteg
Selejt | 2021-02-28 | 0078 | Tolómérő | Kovács Attila | Hagyományos |  | 8475 | ±0,05 | 0-150 | 2020-02-06 | 2021-02-28 | ±0,05 | -0.02 | selejt | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Kalibrált |  | 0098 | Tolómérő | MEO | Digitális | Etalon | 8E059604 | ±0,02 | 0-150 | 2023-02-03 | 2024-02-29 | ±0,02 | -0.02 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2018-10-31 | 0119 | Tolómérő | Varga János | Órás | Mitutoyo | 1038582 | ±0,02 | 0-150 | 2017-10-10 | 2018-10-31 | ±0,02 | 0.02 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Selejt
Selejt | 2016-02-12 | 0130 | Tolómérő | Simon László | Órás | TESA | 9F0764701 | ±0,02 | 0-150 |  | 2016-02-12 | ±0,02 | 0.01 | selejt | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | csőre kopott
Selejt | 2015-01-31 | 0132 | Tolómérő | Kövecses Imre | Órás | Mitutoyo | 2155293 | ±0,02 | 0-200 | 2014-01-24 |  | ±0,02 | +0,02 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | nem található
Selejt | 2017-02-28 | 0135 | Tolómérő | Boza Zoltán | Órás | Mitutoyo | 3159685 | ±0,02 | 0-150 | 2016-02-17 |  | ±0,02 | 0.02 | selejt | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | selejt
Selejt | 2021-01-31 | 0143 | Tolómérő | Raktár | Hagyományos | Inoxvdable |  | ±0,05 | 0-150 | 2020-01-16 | 2021-01-31 | ±0,05 | 0 | selejt | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2017-01-31 | 0145 | Tolómérő | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 41002129 | ±0,05 | 0-150 | 2017-01-11 | 2018-01-31 | ±0,05 | 0 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Nem található
Selejt | 2015-01-31 | 0153 | Tolómérő | Pupp Viktor | Órás | Mitutoyo | 05063157 | ±0,02 | 0-150 | 2014-01-24 | 2015-01-31 | ±0,02 | -0.02 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | nem található
Selejt | 2018-04-18 | 0169 | Tolómérő | MEO | Órás | Mitutoyo | 07015453 | ±0,01 | 0-150 |  |  | ±0,01 | -0.01 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Selejt 2018.04.18.
Selejt | 2014-04-30 | 0176 | Tolómérő | Havasi Norbert | Órás | Mitutoyo | 05078659 | ±0,02 | 0-150 | 2013-04-04 | 2014-04-30 | ±0,02 | -0.02 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | nem található
Kalibrált |  | 0177 | Tolómérő | Papp Tamás | Órás | Mitutoyo | 08000391 | ±0,01 | 0-150 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ±0,01 |  | megfelel |  | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2021-01-31 | 0180 | Tolómérő | Raktár | Hagyományos | Mahr | 70060025 | ±0,05 | 0-150 | 2020-01-15 | 2021-01-31 | ±0,05 | 0,00 | selejt | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2021-01-31 | 0181 | Tolómérő | Raktár | Hagyományos | Mahr | 80080318 | ±0,05 | 0-150 | 2020-01-16 | 2021-01-31 | ±0,05 | 0,00 | selejt | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2019-01-31 | 0182 | Tolómérő | Magyar Gábor | Hagyományos | Mahr | 80080321 | ±0,05 | 0-150 | 2018-01-16 | 2019-01-31 | ±0,05 | 0,00 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | nem található
Selejt | 2020-01-31 | 0183 | Tolómérő | Raktár | Hagyományos | Mahr | 80080322 | ±0,05 | 0-150 | 2019-01-04 | 2020-01-31 | ±0,05 | 0,00 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2015-01-31 | 0184 | Tolómérő | Elek Tamás | Hagyományos | Mahr | 80080309 | ±0,05 | 0-150 | 2014-01-24 | 2015-01-31 | ±0,05 | 0,00 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | elveszett
Selejt | 2014-01-31 | 0185 | Tolómérő | Békési Zoltán | Órás | Mitutoyo | 08035917 | ±0,02 | 0-150 | 2013-01-28 | 2014-01-31 | ±0,02 | 0.02 | selejt | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | selejt
Kalibrált |  | 0187 | Tolómérő | Takács István | Órás | Mitutoyo | 08549237 | ±0,02 | 0-150 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | ±0,02 | -0.02 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2019-02-28 | 0188 | Tolómérő | Kuslits Péter | Órás | Mitutoyo | 08578892 | ±0,02 | 0-150 | 2018-02-16 | 2019-02-28 | ±0,02 | -0.02 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Leselejtezve: 2018.11.27
Selejt | 2017-02-01 | 0190 | Tolómérő | Elek Tamás | Digitális | Mitutoyo | 09010893 | ±0,02 | 0-200 | 2016-02-17 | 2017-02-01 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2017-02-01 | 0191 | Tolómérő | Tőke Róbert | Órás | Mitutoyo | 08520226 | ±0,02 | 0-150 | 2016-02-18 | 2017-02-01 | ±0,02 | -0.02 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Kalibrált |  | 0193 | Tolómérő | Sánta Imre | Digitális | Mitutoyo | 08469946 | ±0,02 | 0-150 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | csőre kopott
Selejt | 2018-02-08 | 0194 | Tolómérő | Pölöskei Lajos | Digitális | Mitutoyo | 08470035 | ±0,02 | 0-150 | 2018-02-08 |  | ±0,02 | 0.01 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Leselejtezve: 2018 02.08
Selejt | 2018-10-04 | 0203 | Tolómérő | Böhm Imre | Órás | Mitutoyo | 08524859 | ±0,02 | 0-150 | 2017-10-10 | 2018-10-31 | ±0,02 | -0,02 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Selejtezve 2018.10.04. fogaskerés, fogasléc sérült, nem lehet mérni vele
Selejt | 2014-03-06 | 0204 | Tolómérő | Boza Zoltán | Órás | Mitutoyo | 08514530 | ±0,02 | 0-150 | 2014-03-06 |  | ±0,02 | 0,02 | selejt | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | sérült, pontatlan, selejt
Selejt | 2015-01-31 | 0205 | Tolómérő | Elek Tamás | Órás | Mitutoyo | 08528785 | ±0,02 | 0-150 | 2014-01-24 | 2015-01-31 | ±0,02 | 0,01 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | elveszett
Kalibrált |  | 0208 | Tolómérő | Sánta Imre | Órás | Mitutoyo | 07052329 | ±0,02 | 0-200 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | ±0,02 | 0,01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2015-01-31 | 0219 | Tolómérő | Pszota József | Digitális | TESA | 5E 0271701 | ±0,02 | 0-200 | 2014-03-14 | 2015-01-31 | ±0,02 | -0,02 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | nem található
Selejt | 2015-03-05 | 0221 | Tolómérő | Kabai István | Órás | Orion | C811030012 | ±0,02 | 0-150 | 2015-03-05 |  | ±0,02 | 0,02 |  | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | selejt-nem áll vissza "0"-ba
Selejt | 2019-11-30 | 0222 | Tolómérő | Csajághy Dávid | Órás | Orion | C811030177 | ±0,02 | 0-150 | 2018-11-15 | 2019-11-30 | ±0,02 | -0,02 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Csőre kopott, furatmiérő csőr kopott, pontatlan
Selejt | 2020-02-05 | 0224 | Tolómérő | Kovács Péter | Órás | Orion | C811030049 | ±0,02 | 0-150 | 2020-02-05 |  | ±0,02 | -0,02 |  | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Csak tájékoztató mérésre használható !
Selejt | 2013-04-19 | 0225 | Tolómérő | Kozár Gábor | Órás | Orion | C811030180 | ±0,02 | 0-150 | 2013.04.19 |  | ±0,02 | 0,00 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | nem lehet vele pontosan mérni, selejt
Selejt | 2017-01-06 | 0227 | Tolómérő | Sánta Imre | Órás | Orion | C811030401 | ±0,02 | 0-150 | 2017.01.06 |  | ±0,02 | -0,02 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Kalibrált |  | 0228 | Tolómérő | Szakács Péter | Órás | Orion | C811030093 | ±0,02 | 0-150 | 2023.01.11 | 2024-01-31 | ±0,02 | -0,02 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2014-05-31 | 0232 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Insize | 1712117134 | ±0,01 | 0-150 | 2013.05.13 | 2014-05-31 | ±0,02 | 0,01 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | nem található
Selejt | 2021-02-28 | 0233 | Tolómérő | Szabó Zsolt | Digitális | Insize | 1911116023 | ±0,01 | 0-150 | 2020.02.06 | 2021-02-28 | ±0,02 | 0,01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2020-02-28 | 0235 | Tolómérő | Raktár | Órás | Insize | 2307115152 | ±0,02 | 0-150 | 2019.02.04 | 2020-02-28 | ±0,02 | -0,02 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | nem található
Selejt | 2018-01-31 | 0236 | Tolómérő | Simon László | Digitális | Insize | 0501110601 | ±0,02 | 0-150 | 2017.01.30 | 2018-01-31 | ±0,02 | -0,02 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | nem található
Selejt | 2020-01-27 | 0241 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Insize | 1911116022 | ±0,01 | 0-150 | 2020.01.27 |  | ±0,02 | -0,02 |  | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Csak tájékoztató mérésre használható !
Selejt | 2018-02-06 | 0242 | Tolómérő | László Mihály | Digitális | Insize | 2111110126 | ±0,01 | 0-150 | 2018.02.06 |  | ±0,02 | -0,01 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Leselejtezve: 2018.02.06
Selejt | 2016-04-22 | 0244 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Insize | 1712117030 | ±0,01 | 0-150 | 2016.04.22 |  | ±0,02 | 0,01 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | selejtezve
Selejt | 2016-01-31 | 0246 | Tolómérő | Porga Zoltán | Órás | Insize | 0302121235 | ±0,02 | 0-150 | 2015.01.27 | 2016-01-31 | ±0,02 | 0,02 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | nem található
Selejt | 2016-04-01 | 0248 | Tolómérő | Palásti Ferenc | Órás | Insize | 2112115178 | ±0,02 | 0-150 |  | 2016-04-01 | ±0,02 | -0,02 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | selejt:2016.04.01
Selejt | 2013-04-29 | 0249 | Tolómérő | Tőke Róbert | Digitális | Insize | 2112115217 | ±0,02 | 0-150 | 2013.04.29 |  | ±0,02 | -0,02 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | leesett, nem áll vissza nullára, selejt
Kalibrált |  | 0250 | Tolómérő | Szakács Péter | Órás | Insize | 2112115255 | ±0,02 | 0-150 | 2023-01-11 | 2024-01-31 | ±0,02 | -0,02 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2013-07-31 | 0252 | Tolómérő | Palásti Ferenc | Digitális | Insize | 1702120179 | ±0,02 | 0-150 | 2012.07.19 | 2013-07-31 | ±0,02 | -0,01 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | elveszett
Selejt | 2015-01-31 | 0253 | Tolómérő | Tóth Balázs | Digitális | Insize | 1702120175 | ±0,01 | 0-150 | 2014.03.13 | 2015-01-31 | ±0,02 | -0,01 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Selejtezve 2016.09.13.
Selejt | 2013-08-14 | 0255 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Insize | 1702120177 | ±0,01 | 0-150 | 2013.08.14 |  | ±0,02 | -0,01 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | nem áll vissza nullára, selejt
Selejt | 2014-03-17 | 0256 | Tolómérő | Elek Tamás | Digitális | Insize | 1702120119 | ±0,01 | 0-150 | 2014.03.17 |  | ±0,02 | -0,02 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | sérült, nem használható, selejt
Selejt | 2014-05-22 | 0257 | Tolómérő | Tőke Gábor | Digitális | Insize | 1403120314 | ±0,02 | 0-150 | 2014.05.22 |  | ±0,02 | 0,02 | selejt | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | nem áll vissza nullára, selejt
Selejt | 2014-03-13 | 0258 | Tolómérő | Baksa József | Digitális | Insize | 1403120387 | ±0,02 | 0-150 | 2014.03.13 |  | ±0,02 | -0,02 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | nem áll vissza nullára, selejt
Selejt | 2015-01-31 | 0259 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Insize | 1403120392 | ±0,02 | 0-150 | 2014.03.13 | 2015-01-31 | ±0,02 | -0,01 | selejt | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | sérült, selejt
Selejt | 2014-03-12 | 0260 | Tolómérő | Palásti Ferenc | Digitális | Insize | 2011122006 | ±0,02 | 0-150 | 2014.03.12 |  | ±0,02 | -0,02 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | nem áll vissza nullára, selejt
Selejt | 2013-12-31 | 0261 | Tolómérő | Sereg László | Digitális | Insize | 2011121392 | ±0,02 | 0-150 | 2012.12.15 | 2013-12-31 | ±0,02 | -0,01 | selejt | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2015-12-31 | 0262 | Tolómérő | Gulyás Csaba | Digitális | Insize | 2011122115 | ±0,02 | 0-150 | 2014.12.09 | 2015-12-31 | ±0,02 | 0,02 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | selejt
Selejt | 2015-01-31 | 0263 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Insize | 2011122117 | ±0,02 | 0-150 | 2014.03.06 | 2015-01-31 | ±0,02 | -0,02 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | selejt
Selejt | 2016-01-31 | 0264 | Tolómérő | Joós Norbert(tanműhely) | Digitális | Insize | 2011122009 | ±0,02 | 0-150 | 2015.02.03 | 2016-01-31 | ±0,02 | -0,02 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | selejt
Kalibrált |  | 0265 | Tolómérő | Szakács Péter | Hagyományos | Atorn | JF200350 | ±0,05 | 0-150 | 2023-01-09 | 2024-01-31 | ±0,05 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2022-01-31 | 0266 | Tolómérő | Angyal Norbert | Hagyományos | Atorn | JG106336 | ±0,05 | 0-150 | 2021-01-26 | 2022-01-31 | ±0,05 | 0,05 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2021-02-28 | 0267 | Tolómérő | Kozár Gábor | Hagyományos | Atorn | HK604094 | ±0,05 | 0-150 | 2020.02.10 | 2021-02-28 | ±0,05 | 0,05 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Kalibrált |  | 0268 | Tolómérő | Rábai Bence | Hagyományos | Atorn | JG106819 | ±0,05 | 0-150 | 2023.01.09 | 2024-01-31 | ±0,05 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2014-10-31 | 0269 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | 12630723 | ±0,01 | 0-150 | 2013.10.14. | 2014-10-31 | ±0,02 | 0,00 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | selejt
Selejt | 2017-02-01 | 0270 | Tolómérő | Méder László | Digitális | Mitutoyo | 12630730 | ±0,01 | 0-150 | 2016.02.17 | 2017-02-01 | ±0,02 | -0,02 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2018-02-01 | 0271 | Tolómérő | Varjú István | Digitális | Mitutoyo | 12630727 | ±0,01 | 0-150 | 2017.01.05 | 2018-02-01 | ±0,02 | 0,01 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | furatméreő csőre sérült; csőre kopott Nem található
Selejt | 2021-01-31 | 0272 | Tolómérő | 1035 | Digitális | Mitutoyo | 12630707 | ±0,01 | 0-150 | 2020.01.23 | 2021-01-31 | ±0,02 | -0,01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | furatmérő csőre kopott, pontatlan; csőre kopott
Selejt | 2017-02-01 | 0273 | Tolómérő | Rózsa Péter | Digitális | Mitutoyo | 12630704 | ±0,01 | 0-150 | 2016.02.17 | 2017-02-01 | ±0,02 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2017-02-01 | 0274 | Tolómérő | Vas Zoltán | Digitális | Mitutoyo | 12630756 | ±0,01 | 0-150 | 2016.02.17 | 2017-02-01 | ±0,02 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2015-01-28 | 0275 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | 13027293 | ±0,01 | 0-200 | 2015.01.28 |  | ±0,02 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | selejt
Kalibrált |  | 0276 | Tolómérő | Békési Zoltán | Digitális | Mitutoyo | 13037926 | ±0,01 | 0-150 | 2023.01.09 | 2024-01-31 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2022-01-31 | 0277 | Tolómérő | Piller László | Digitális | Mitutoyo | 13037968 | ±0,01 | 0-150 | 2021.01.13 | 2022-01-31 | ±0,02 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | csőre kopott
Kalibrált |  | 0278 | Tolómérő | TEK | Digitális | Mitutoyo | 13037972 | ±0,01 | 0-200 | 2022.07.21 | 2023-07-21 | ±0,02 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Kalibrált |  | 0279 | Tolómérő | Pupp János | Digitális | Mitutoyo | 13037949 | ±0,01 | 0-150 | 2023.01.11 | 2024-01-11 | ±0,02 | -0,01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2017-02-01 | 0280 | Tolómérő | Nagy László | Digitális | Mitutoyo | 13037973 | ±0,01 | 0-150 | 2016.02.17 | 2017-02-01 | ±0,02 | 0,01 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Kalibrált |  | 0281 | Tolómérő | Varga János | Hagyományos | Atorn | HK606136 | 0,05 | 0-150 | 2022.05.17 | 2023-05-31 | 0,05 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2019-11-30 | 0282 | Tolómérő | Márhoffer Márton | Hagyományos | Atorn | JG106809 | 0,05 | 0-150 | 2018.11.08 | 2019-11-30 | 0,05 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2015-12-31 | 0283 | Tolómérő | Szegény Ferenc | Digitális | Atorn | 11071447 | ±0,02 | 0-150 | 2014-12-17 | 2015-12-31 | ±0,02 | 0.02 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | beteg
Selejt | 2016-01-31 | 0284 | Tolómérő | Tanműhely | Digitális | TESA | 6G 3945 01 | ±0,01 | 0-150 | 2015-02-13 | 2016-01-31 | ±0,02 | 0.02 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | nem található
Selejt | 2021-02-28 | 0285 | Tolómérő | Gulyás Csaba | Órás | Mitutoyo | 14536223 | ±0,01 | 0-150 | 2020-02-06 | 2021-02-28 | ±0,02 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Kalibrált |  | 0286 | Tolómérő | Neukum Roland | Órás | Mitutoyo | 14339005 | ±0,01 | 0-150 | 2023.01.09 | 2024-01-31 | ±0,02 | -0.02 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2016-03-31 | 0287 | Tolómérő | Havasi Norbert | Órás | Mitutoyo | 14336256 | ±0,01 | 0-150 | 2015-03-25 | 2016-03-31 | ±0,02 | 0.02 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Nem található
Selejt | 2017-10-01 | 0288 | Tolómérő | Sereg László | Órás | Mitutoyo | 14535568 | ±0,01 | 0-150 | 2016-10-21 | 2017-10-01 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Leselejtezve: 2018.02.15
Selejt | 2019-02-28 | 0289 | Tolómérő | Kabai István | Órás | Mitutoyo | 14339100 | ±0,01 | 0-150 | 2018.02.09 | 2019-02-28 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | nem található
Selejt | 2018-02-01 | 0290 | Tolómérő | Csajághy Dávid | Órás | Mitutoyo | 14339095 | ±0,01 | 0-150 | 2017-01-05 | 2018-02-01 | ±0,02 | -0.02 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | furatmérő csőre sérült; csőre kopott Nem található
Selejt | 2021-01-31 | 0291 | Tolómérő | IXION | Órás | Mitutoyo | 14532474 | ±0,01 | 0-150 | 2020-01-22 | 2021-01-31 | ±0,02 | 0.02 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Kalibrált |  | 0292 | Tolómérő | Csillag Róbert | Órás | Mitutoyo | 14536286 | ±0,01 | 0-150 | 2022-07-22 | 2023-07-22 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2016-03-31 | 0293 | Tolómérő | Baksa József | Órás | Mitutoyo | 14339057 | ±0,01 | 0-150 | 2015-03-25 | 2016-03-31 | ±0,02 | 0.02 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | selejtezve:2016.02.02
Selejt | 2017.02.31 | 0294 | Tolómérő | Hermle | Órás | Mitutoyo | 14536319 | ±0,01 | 0-150 | 2016-02-22 | 2017.02.31 | ±0,02 | 0.02 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Kalibrált |  | 0295 | Tolómérő | Pupp János | Órás | Mitutoyo | 15351825 | ±0,02 | 0-200 | 2023-02-23 | 2024-02-28 | ±0,02 | 0.02 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2020-01-31 | 0296 | Tolómérő | Kovács János | Órás | Mitutoyo | 15352239 | ±0,02 | 0-200 | 2019-01-31 | 2020-01-31 | ±0,02 | -0.02 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Kalibrált |  | 0297 | Tolómérő | Simon László | Órás | Mitutoyo | 15550485 | ±0,02 | 0-200 | 2023-01-09 | 2024-01-31 | ±0,02 | -0.02 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2017-02-28 | 0298 | Tolómérő | Hargitai Dániel | Órás | Mitutoyo | 15551605 | ±0,02 | 0-200 | 2016-02-11 | 2017-02-28 | ±0,02 | -0.02 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2018-02-12 | 0299 | Tolómérő | Boza Zoltán | Órás | Mitutoyo | 15552392 | ±0,02 | 0-200 | 2018-02-12 |  | ±0,02 | -0.02 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Leselejtezve: 2018 02.12
Kalibrált |  | 0300 | Tolómérő | Sánta Imre | Digitális | Mitutoyo | B15036775 | ±0,01 | 0-150 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | ±0,02 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Csőre kopott. Furatmérő csőre kopott, pontatlan.
Kalibrált |  | 0301 | Tolómérő | Méder László | Digitális | Mitutoyo | B15011308 | ±0,01 | 0-150 | 2023-01-11 | 2024-01-11 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2021-01-31 | 0302 | Tolómérő | Joós Norbert | Digitális | Mitutoyo | B15011255 | ±0,01 | 0-150 | 2020-01-23 | 2021-01-31 | ±0,02 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Furatmérésre nem használható !
Kalibrált |  | 0303 | Tolómérő | Startlyuk | Digitális | Mitutoyo | B15011332 | ±0,01 | 0-150 | 2023-01-11 | 2024-01-31 | ±0,02 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Kalibrált |  | 0304 | Tolómérő | Eszterga | Digitális | Mitutoyo | B15011358 | ±0,01 | 0-150 | 2023-01-12 | 2024-01-12 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | csőre kopott, furatmérésre nem használható
Selejt | 2022-07-21 | 0305 | Tolómérő | Tóth Balázs | Digitális | Mitutoyo | B15011330 | ±0,01 | 0-150 | 2022-07-21 |  | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Selejt
Selejt | 2021-01-31 | 0306 | Tolómérő | Schnéberger Attila | Digitális | Mitutoyo | B15011170 | ±0,01 | 0-150 | 2020-01-22 | 2021-01-31 | ±0,02 | 0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2019-11-30 | 0307 | Tolómérő | Szabó Ferenc | Digitális | Mitutoyo | B15011241 | ±0,01 | 0-150 | 2018-11-15 | 2019-11-30 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2019-02-28 | 0308 | Tolómérő | Hargitai Dániel | Digitális | Mitutoyo | B15011326 | ±0,01 | 0-150 | 2018-02-08 | 2019-02-28 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | nem található
Kalibrált |  | 0309 | Tolómérő | 1150 | Digitális | Mitutoyo | B15011209 | ±0,01 | 0-150 | 2022-06-01 | 2023-06-30 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Kalibrált |  | 0310 | Tolómérő | TEK | Digitális | Mitutoyo | B15010188 | ±0,01 | 0-150 | 2022-07-21 | 2023-07-21 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Furatmérő csőre kopott, csak tájékoztató mérésre használható
Kalibrált |  | 0311 | Tolómérő | IXION | Digitális | Mitutoyo | B16150843 | ±0,02 | 0-200 | 2022-05-30 | 2023-05-31 | ±0,02 | -0.02 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Csőre kopott, furatmérő pontatlan. 150 mm-től csak tájékoztató mérésre használható !
Kalibrált |  | 0312 | Tolómérő | Malomhelyi Csaba | Digitális | Mitutoyo | B16158863 | ±0,02 | 0-200 | 2022-07-22 | 2023-07-22 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | csőre kopott
Selejt | 2020-01-31 | 0313 | Tolómérő | Tanműhely | Digitális | Mitutoyo | B16232556 | ±0,02 | 0-150 | 2019-01-23 | 2020-01-31 | ±0,02 | 0 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2013
Selejt | 2022-01-31 | 0314 | Tolómérő | Tanműhely | Digitális | Mitutoyo | B16232550 | ±0,02 | 0-150 | 2021-01-13 | 2022-01-31 | ±0,02 | 0.04 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014 | Furatmérő kopott, furatmérésre nem használható
Kalibrált |  | 0315 | Tolómérő | Takács István | Órás | Mitutoyo | 505-732 | ±0,02 | 0-150 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | ±0,02 | 0.00 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014 | nem található
Selejt | 2021-02-28 | 0316 | Tolómérő | 5-ös csarnok | Digitális | Mitutoyo | B16313341 | ±0,01 | 0-150 | 2020-02-06 | 2021-02-28 | ±0,02 | 0.00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014 | Furatmérő kopott
Selejt | 2020-01-31 | 0317 | Tolómérő | 5-ös csarnok | Digitális | Mitutoyo | B16313345 | ±0,01 | 0-150 | 2019-01-17 | 2020-01-31 | ±0,02 | 0.00 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014
Selejt | 2019-01-31 | 0318 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | B16313343 | ±0,01 | 0-150 | 2018-01-23 | 2019-01-31 | ±0,02 | 0.00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014 | Nem található
Selejt | 2021-01-31 | 0319 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | B16313396 | ±0,01 | 0-150 | 2020-01-21 | 2021-01-31 | ±0,02 | 0.00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014 | Csőre kopott, furatmérő csőre kopott, pontatlan
Kalibrált |  | 0320 | Tolómérő | Szerszám Hermle | Digitális | Mitutoyo | B16313391 | ±0,01 | 0-150 | 2022-06-01 | 2023-06-30 | ±0,02 | 0.00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014 | Furatmérő csőr kopott, pontatlan
Kalibrált |  | 0321 | Tolómérő | TEK | Digitális | Mitutoyo | B16313389 | ±0,01 | 0-150 | 2022-07-21 | 2023-07-21 | ±0,02 | 0.02 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014 | Furatmérő csőr kopott, pontatlan
Selejt | 2022-01-31 | 0322 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | A16251385 | ±0,02 | 0-200 | 2021-01-20 | 2022-01-31 | ±0,02 | 0.00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014
Selejt | 2018-03-31 | 0323 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | A16251468 | ±0,02 | 0-200 | 2017-03-17 | 2018-03-31 | ±0,02 | 0.00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014 | nem található
Kalibrált |  | 0324 | Tolómérő | 5-ös csarnok | Digitális | Mitutoyo | A16251452 | ±0,02 | 0-200 | 2023-01-11 | 2024-01-31 | ±0,02 | -0.02 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014
Selejt | 2020-05-29 | 0325 | Tolómérő | 5-ös csarnok | Digitális | Mitutoyo | B16265284 | ±0,02 | 0-200 |  | 2020-05-29 | ±0,02 | 0.01 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014 | Furatmérő csőr kopott, pontatlan
Selejt | 2018-09-30 | 0326 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | B16077850 | ±0,01 | 0-150 | 2017-09-27 | 2018-09-30 | ±0,02 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014 | nem található
Selejt | 2018-09-30 | 0327 | Tolómérő | Bócz Gábor | Digitális | Mitutoyo | B16077888 | ±0,01 | 0-150 | 2017-09-27 | 2018-09-30 | ±0,02 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014 | nem található
Selejt | 2018-09-30 | 0328 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | B16077861 | ±0,01 | 0-150 | 2017-09-27 | 2018-09-30 | ±0,02 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014 | nem található
Selejt | 2019-11-30 | 0329 | Tolómérő | 5-ös csarnok | Digitális | Mitutoyo | B16077865 | ±0,01 | 0-150 | 2018-11-15 | 2019-11-30 | ±0,02 | 0 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014
Kalibrált |  | 0330 | Tolómérő | Kerekes Máté | Digitális | Mitutoyo | B16077874 | ±0,01 | 0-150 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | ±0,02 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014
Kalibrált |  | 0331 | Tolómérő | 200-as | Digitális | Mitutoyo | B17338850 | ±0,02 | 0-200 | 2023-01-10 | 2024-01-31 | ±0,02 | 0.02 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014
Kalibrált |  | 0332 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | B17338884 | ±0,02 | 0-200 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | ±0,02 | 0.02 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014
Kalibrált |  | 0333 | Tolómérő | MEO | Órás | Mitutoyo | 17545949 | ±0,01 | 0-150 | 2023-02-03 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014
Kalibrált |  | 0334 | Tolómérő | Tabműhely | Digitális | Mitutoyo | A18089247 | ±0,01 | 0-150 | 2022-07-21 | 2023-07-31 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014
Selejt | 2019-06-30 | 0335 | Tolómérő | Tanműhely | Digitális | Mitutoyo | A18089272 | ±0,01 | 0-150 | 2018-06-05 | 2019-06-30 | ±0,02 | 0.01 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014
Selejt | 2019-11-30 | 0336 | Tolómérő | Faragó P. (515) | Digitális | Mitutoyo | B18277086 | ±0,02 | 0-150 | 2018-11-26 | 2019-11-30 | ±0,02 | 0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014
Selejt | 2020-05-29 | 0337 | Tolómérő | Balázs N. (492) | Digitális | Mitutoyo | B18292774 | ±0,02 | 0-150 |  | 2020-05-29 | ±0,02 | 0.01 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014 | csőre kopott, elmér, sérült
Kalibrált |  | 0338 | Tolómérő | AXA | Digitális | Mitutoyo | B18329986 | ±0,02 | 0-150 | 2023.01.10 | 2024-01-31 | ±0,02 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014
Kalibrált |  | 0339 | Tolómérő | AXA | Digitális | Mitutoyo | B18330031 | ±0,02 | 0-150 | 2022.07.21 | 2023-07-31 | ±0,02 | 0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2014 | Furatmérő csőr sérült
Selejt | 2020-02-28 | 0340 | Tolómérő | Sós Marcell (496) | Digitális | Mitutoyo | B18370002 | ±0,02 | 0-150 | 2019.02.15 | 2020-02-28 | ±0,02 | 0 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Selejt | 2021-02-28 | 0341 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | A19227839 | ±0,02 | 0-150 | 2020 02.05 | 2021-02-28 | ±0,02 | 0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Selejt | 2021-02-28 | 0342 | Tolómérő | GE terület, hermlék | Digitális | Mitutoyo | B19184997 | ±0,02 | 0-150 | 2020 02.28 | 2021-02-28 | ±0,02 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Selejt | 2021 02.28 | 0343 | Tolómérő | GE terület, hermlék | Digitális | Mitutoyo | B19185401 | ±0,02 | 0-150 | 2021.01.19 | 2021 02.28 | ±0,02 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015 | Selejt: kopott, nem álitható
Kalibrált |  | 0344 | Tolómérő | GE terület, hermlék | Digitális | Mitutoyo | B19269740 | ±0,02 | 0-200 | 2023-01-10 | 2024-01-31 | ±0,02 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Selejt | 2022-01-31 | 0345 | Tolómérő | Szajkó lászló | Digitális | Holex | H1487129 | ±0,02 | 0-150 | 2021-01-26 | 2022-01-31 | ±0,02 | 0.01 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Kalibrált |  | 0346 | Tolómérő | 1150 | Digitális | Holex | H1486917 | ±0,02 | 0-150 | 2023-01-10 | 2024-01-31 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015 | Furat mérésére nem használható !
Kalibrált |  | 0347 | Tolómérő | 1150 | Digitális | Holex | H1487132 | ±0,02 | 0-150 | 2023-01-10 | 2024-01-31 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Selejt | 2021-06-30 | 0348 | Tolómérő | Neukum Roland | Hagyományos | Holex | H1436327 | ±0,02 | 0-150 | 2020-06-04 | 2021-06-30 | ±0,02 | 0.03 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015 | 40 mm-től elmér 0.02 mm-t pluszban; 100 mm-en a furatmérő +0.03 mm-t elmér
Kalibrált |  | 0349 | Tolómérő | Juhász Zoltán | Digitális | Holex | H1492005 | ±0,02 | 0-150 | 2022-07-21 | 2023-07-31 | ±0,02 | 0 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Selejt | 2024-01-31 | 0350 | Tolómérő | Eszterga | Digitális | Mitutoyo | B19269700 | ±0,02 | 0-200 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | ±0,02 | 0.04 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015 | Selejt ! 2023 02,01
Kalibrált |  | 0351 | Tolómérő | 1150 | Digitális | Mitutoyo | B19295820 | ±0,02 | 0-150 | 2023-01-10 | 2024-01-31 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Kalibrált |  | 0352 | Tolómérő | Tanműhely | Digitális | Mitutoyo | B19295861 | ±0,02 | 0-150 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | ±0,02 | -0.04 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015 | Csőr kopott, törött, felverődött, pontatlan!
Kalibrált |  | 0353 | Tolómérő | Szabó Balázs | Digitális | Mitutoyo | B19046627 | ±0,02 | 0-150 | 2023-02-16 | 2024-02-29 | ±0,02 | 0.02 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Selejt | 2021-08-31 | 0354 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Holex | H1545991 | ±0,02 | 0-150 | 2020-08-14 | 2021-08-31 | ±0,02 | 0.02 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Kalibrált |  | 0355 | Tolómérő | Varga János | Órás | Mitutoyo | 18519129 | ±0,02 | 0-150 | 2023-01-11 | 2024-01-31 | ±0,02 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Kalibrált |  | 0356 | Tolómérő | Márton Gyula | Digitális | Mitutoyo | B18112883 | ±0,02 | 0-150 | 2023-02-22 | 2024-02-29 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Selejt | 2022-01-31 | 0357 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | A20151604 | ±0,02 | 0-150 | 2021-01-20 | 2022-01-31 | ±0,02 | 0 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Kalibrált |  | 0358 | Tolómérő | GE HERMLE | Digitális | Mitutoyo | A20150859 | ±0,02 | 0-150 | 2022-07-21 | 2023-07-31 | ±0,02 | 0 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Kalibrált |  | 0359 | Tolómérő | MEO | Digitális | Mitutoyo | A20151214 | ±0,02 | 0-150 | 2023-02-03 | 2024-02-29 | ±0,02 | 0 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Kalibrált |  | 0360 | Tolómérő | GE terület, hermlék | Órás | Holex | H1213021 | ±0,02 | 0-150 | 2022-07-21 | 2023-07-31 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Kalibrált |  | 0361 | Tolómérő | TEK | Digitális | Mitutoyo | A21110992 | ±0,02 | 0-150 | 2022-07-21 | 2023-07-21 | ±0,02 | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Kalibrált |  | 0362 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | B20169409 | ±0,02 | 0-150 | 2022-07-22 | 2023-07-22 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Kalibrált |  | 0363 | Tolómérő | Huzal | Digitális | Mitutoyo | B20172640 | ±0,02 | 0-150 | 2023-01-09 | 2024-01-31 | ±0,02 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2015
Kalibrált |  | 0364 | Tolómérő | TEK | Digitális | Mitutoyo | B20172225 | ±0,02 | 0-150 | 2022-07-02 | 2023-07-21 | ±0,02 | 0 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2016
Kalibrált |  | 0365 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | B21329613 | ±0,02 | 0-150 | 2023-01-09 | 2024-01-31 | ±0,02 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2017
Kalibrált |  | 0366 | Tolómérő | DMU 200 | Digitális | Mitutoyo | B22032860 | ±0,02 | 0-200 | 2022-06-27 | 2023-06-27 | ±0,02 | 0.02 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2017
Kalibrált |  | 0367 | Tolómérő | AXA | Digitális | Mahr | 12120990 | ±0,02 | 0-150 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | ±0,02 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2017
Kalibrált |  | 0368 | Tolómérő | Eszterga | Digitális | Mahr | 22090143 | ±0,02 | 0-200 | 2023,02,01 | 2024,02,29 | ±0,02 | 0.00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2017
Selejt | 2019-01-31 | 1003 | Tolómérő | Pölöskei Lajos | Hagyományos | Mitutoyo | 42J923 | ±0,05 | 0-300 | 2017-01-23 | 2019-01-31 | ±0,05 | -0.05 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Nem található
Selejt | 2019-02-28 | 1008 | Tolómérő | Pölöskei Lajos | Hagyományos | INOX |  | ±0,05 | 0-400 | 2018-02-09 | 2019-02-28 | ±0,05 | -0.05 | megfelel | Varga Péter Márk | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Nem található
Kalibrált |  | 1009 | Tolómérő | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | 5070735 | ±0,02 | 0-300 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ±0,02 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Kalibrált |  | 1017 | Tolómérő | Eszterga | Hagyományos | SOMET | 8K0066 | ±0,02 | 0-400 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | ±0,02 | 0.02 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | a csőre sérült
Kalibrált |  | 1018 | Tolómérő | MEO | Hagyományos | SOMET | 8K0046 | ±0,02 | 0-400 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ±0,02 | 0.02 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Kalibrált |  | 1019 | Tolómérő | Eszterga | Hagyományos | Holex | G1800358 | ±0,05 | 0-500 | 2022-07-21 | 2023-07-31 | ±0,05 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2018-02-09 | 1020 | Tolómérő | Kabai István | Hagyományos | ATORN | 1011102016 | ±0,05 | 0-300 | 2018-02-09 |  | ±0,05 | -0.05 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Selejtezve: 2018 02.09
Kalibrált |  | 1021 | Tolómérő | Eszterga | Hagyományos | ATORN | 1011102015 | ±0,05 | 0-300 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | ±0,05 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Selejt | 2022-01-31 | 1022 | Tolómérő | Eszterga | Hagyományos | Helios | 1011102016 | ±0,05 | 0-1000 | 2021-01-13 | 2022-01-31 | ±0,05 | -0.05 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | a csőre sérült, nem használható
Selejt | 2015-01-23 | 1023 | Tolómérő | MEO | Hagyományos | TESA | 3V0863101 | ±0,02 | 0-300 | 2015-01-23 |  | ±0,02 | -0.02 | megfelel | Varga Péter Márk | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | selejt
Selejt | 2019-02-22 | 1024 | Tolómérő | Eszterga | Digitális | Insize | 1510120081 | ±0,01 | 0-500 | 2019-02-22 |  | ±0,02 | -0.02 |  | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012 | Selejt, elmér
Selejt | 2021-01-31 | 1025 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Insize | 2708121063 | ±0,01 | 0-600 | 2020 01.15 | 2021-01-31 | ±0,03 | 0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Kalibrált |  | 1026 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Insize | 1712202070 | ±0,01 | 0-300 | 2023-01-04 | 2024-01-31 | ±0,03 | 0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2012
Kalibrált |  | 1027 | Tolómérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | 11344 | ±0,02 | 0-300 | 2023-01-11 | 2024-01-31 | ±0,02 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452; Gyűrűk: 72506; MC-020/2013
Kalibrált |  | 2001 | Kengyeles mikrométer | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | 1113854 | ±0,01 | 0-25 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2022-01-31 | 2002 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Metrica | 4839 | ±0,01 | 25-50 | 2021-01-13 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2018-01-31 | 2003 | Kengyeles mikrométer | Sánta Imre | Hagyományos | Metrica | 9767401 | ±0,01 | 50-75 | 2018-02-06 | 2018-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452 | Selejt: 2018 02.06
Kalibrált |  | 2004 | Kengyeles mikrométer | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | 103-140B | ±0,01 | 75-100 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2019-02-28 | 2005 | Kengyeles mikrométer | Palásti Ferenc | Hagyományos |  |  | ±0,01 | 50-75 | 2018-02-09 | 2019-02-28 | ±0,01 | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452 | Nem található
Selejt | 2020-01-31 | 2006 | Kengyeles mikrométer | Palásti Ferenc | Hagyományos | Mitutoyo | 0144784 | ±0,01 | 25-50 | 2019-01-15 | 2020-01-31 | ±0,01 | 0.003 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2008 | Kengyeles mikrométer | Pölöskei Lajos | Hagyományos | VIS | 80/89 | ±0,01 | 25-50 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2017-02-28 | 2009 | Kengyeles mikrométer | Vas Zoltán | Hagyományos | Metrica | 9685687 | ±0,01 | 0-25 | 2016-02-02 | 2017-02-28 | ±0,01 | 0,005 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452 | elveszett
Selejt | 2022-01-31 | 2010 | Kengyeles mikrométer | Sánta Imre | Hagyományos | Metrica | 9753301 | ±0,01 | 25-50 | 2021-01-13 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2011 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos |  | R-4-0592 | ±0,01 | 50-75 | 2023-01-11 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2012 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | SOMET | ČSN 25 1420 | ±0,01 | 100-125 | 2023-02-01 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hosszetalon: No. 167-104;No. 167-105
Kalibrált |  | 2014 | Kengyeles mikrométer | Eszterga | Hagyományos | SOMET | 0049 | ±0,01 | 150-175 | 2023-02-10 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: No. 167-106;No. 167-107
Selejt | 2021-01-31 | 2015 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | SOMET |  | ±0,01 | 175-200 | 2020-01-15 | 2021-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: No. 167-108;No. 167-107 | selejt:2022.12.01
Selejt | 2022-01-31 | 2016 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos |  | 32368 | ±0,01 | 75-100 | 2021-01-13 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2018-01-31 | 2017 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | VIS | 5293 |  | 0-25 | 2017-01-17 | 2018-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452 | selejt: 2018 01.23
Kalibrált |  | 2020 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos |  |  | ±0,01 | 250-275 | 2023-02-01 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hosszetalon: MC-025/2012; MC-026/2012
Selejt | 2020-01-31 | 2022 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Feinmesszeugfabrik-Suhl | 11/2704 | ±0,01 | 200-300 | 2019-01-09 | 2020-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Bakos Imre | Hosszetalon: MC-023/2012; MC-024/2012; MC-025/2012; MC-026/2012 | Nem állítható, gyári hosszetalonok kopottak
Kalibrált |  | 2024 | Kengyeles mikrométer | Békési Zoltán | Hagyományos | Mitutoyo | 2113988 | ±0,01 | 0-25 | 2022-07-22 | 2023-07-22 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2020-01-30 | 2025 | Kengyeles mikrométer | Pölöskei Lajos | Hagyományos |  |  | ±0,01 | 50-75 | 2019-01-30 | 2020-01-30 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2015-03-31 | 2026 | Kengyeles mikrométer | Palásti Ferenc | Hagyományos |  |  | ±0,01 | 0-25 | 2014-03-12 | 2015-03-31 | ±0,01 |  | selejt | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452 | könnyen elállítható, selejt
Kalibrált |  | 2027 | Kengyeles mikrométer | Nagygépes csarnok | Hagyományos | SOMET | EMG809/M | ±0,01 | 25-50 | 2023-02-03 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2018-01-31 | 2028 | Kengyeles mikrométer | Simon László | Hagyományos | Metrica |  | ±0,01 | 0-25 | 2017-01-30 | 2018-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452 | selejt:2018.02.01
Selejt | 2018-01-31 | 2029 | Kengyeles mikrométer | Simon László | Hagyományos | Metrica | 4992 | ±0,01 | 25-50 | 2017-01-30 | 2018-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452 | selejt:2018.02.02
Selejt | 2016-01-31 | 2031 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 0115639 | ±0,01 | 0-25 | 2015-02-20 | 2016-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452 | nem található
Selejt | 2022-01-31 | 2032 | Kengyeles mikrométer | Palásti Ferenc | Hagyományos | Mitutoyo | 0521328 | ±0,01 | 0-25 | 2021-01-13 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2033 | Kengyeles mikrométer | Eszterga | Hagyományos | SOMET | ČSN 25 1420 | ±0,01 | 0-25 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2035 | Kengyeles mikrométer | Sánta Imre | Hagyományos | Mitutoyo | 6146128 | ±0,01 | 25-50 | 2023-01-06 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2020-02-28 | 2036 | Kengyeles mikrométer | Komlós János | Hagyományos | Mitutoyo | 538401 | ±0,01 | 0-50 | 2019-02-15 | 2020-02-28 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2037 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos |  | P141 | ±0,01 | 50-75 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2039 | Kengyeles mikrométer | Sánta Imre | Hagyományos | Mitutoyo | 103-139 | ±0,01 | 50-75 | 2023-01-06 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2040 | Kengyeles mikrométer | Sánta Imre | Hagyományos | Mitutoyo | 103-140 | ±0,01 | 75-100 | 2023-01-06 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2017-02-01 | 2042 | Kengyeles mikrométer | Pölöskei Lajos | Hagyományos | Mitutoyo | 2124066 | ±0,01 | 0-25 | 2016-02-22 | 2017-02-01 | ±0,01 | 0 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452 | nem található
Selejt | 2020-01-31 | 2043 | Kengyeles mikrométer | Hargitai Dániel | Hagyományos | SOMET | ČSN 25 1420 | ±0,01 | 0-25 | 2019-01-18 | 2020-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2044 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 1290-01 | ±0,01 | 0-25 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2045 | Kengyeles mikrométer | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | 10-928 | ±0,01 | 25-50 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2020-01-31 | 2046 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 103-148 | ±0,01 | 275-300 | 2019-01-10 | 2020-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hosszetalon: MC-026/2012
Selejt | 2022-01-31 | 2047 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 103-147 | ±0,01 | 250-275 | 2021-01-13 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: MC-025/2012; MC-026/2012 | Selejt: pofa sérült, elmér
Selejt | 2014-12-31 | 2048 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 103-146 | ±0,01 | 225-250 | 2013-12-06 | 2014-12-31 | ±0,01 |  | selejt | Kovács Gábor | Hosszetalon: MC-024/2012; MC-025/2012 | orsórész mozog, selejt
Selejt | 2022-01-31 | 2051 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 0048 | ±0,01 | 150-175 | 2021-01-19 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2053 | Kengyeles mikrométer | Sánta Imre | Hagyományos | Mitutoyo | 103-141 | ±0,01 | 100-125 | 2023-01-06 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hosszetalon: No. 167-104;No. 167-105
Kalibrált |  | 2054 | Furatmikrométer | Nagygépes csarnok | Hagyományos | DDR | 15046-1 | ±0,01 | 5-30 | 2023-02-03 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0.008 | megfelel | Elek Tamás | Beállítógyűrűk: 180513;180660
Selejt | 2016-01-31 | 2055 | Furatmikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 63664 | ±0,01 | 5-30 | 2014-03-24 | 2016-01-31 | ±0,01 | 0.003 | megfelel | Kovács Gábor | Beállítógyűrűk: 72595;72597 | Használaton kívül
Selejt | 2016-01-31 | 2057 | Furatmikrométer | Raktár | Hagyományos | VIS | 60966 | ±0,01 | 30-55 | 2014-03-24 | 2016-01-31 | ±0,01 | 0.002 | megfelel | Kovács Gábor | Beállítógyűrűk: 72506 | Használaton kívül
Selejt | 2016-01-31 | 2058 |  | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 74642 | ±0,01 | 100-125 | 2014-03-24 | 2016-01-31 | ±0,01 | 0.004 | megfelel | Kovács Gábor | Beállítógyűrűk: MC-041/2012 | Használaton kívül
Selejt | 2016-01-31 | 2059 |  | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 82755 | ±0,01 | 125-150 | 2014-03-24 | 2016-01-31 | ±0,01 | 0.003 | megfelel | Kovács Gábor | Beállítógyűrűk: MC-041/2012 | Használaton kívül
Selejt | 2018-01-31 | 2061 | Kengyeles mikrométer | Sánta Imre | Digitális | Mitutoyo | 0082087 | ±0,001 | 0-25 | 2017-01-06 | 2018-01-31 | ±0,001 | 0.001 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452 | Selejt 2018.01.09. leesett, orsó elgörbült
Selejt | 2020-02-28 | 2062 | Kengyeles mikrométer | MEO | Digitális | TESA | 8S186702 | ±0,001 | 0-30 | 2019-02-27 | 2020-02-28 | ±0,001 | 0 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2022-01-31 | 2065 | Kengyeles mikrométer | MEO | Digitális | TESA | 8T046901 | ±0,001 | 50-75 | 2021-01-12 | 2022-01-31 | ±0,001 | 0.001 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2066 | Kengyeles mikrométer | Sánta Imre | Hagyományos | Mitutoyo | 0115639 | ±0,01 | 0-25 | 2023-01-10 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2022-01-31 | 2067 | Kengyeles mikrométer | Elek Tamás | Hagyományos | Mitutoyo | 0121657 | ±0,01 | 0-25 | 2021-01-14 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2068 | Kengyeles mikrométer | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | 103-139-10 | ±0,01 | 50-75 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2022-01-31 | 2069 | Kengyeles mikrométer | Palásti Ferenc | Hagyományos |  | 1C280582 | ±0,01 | 50-75 | 2021-01-13 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452 | Selejt: pofák kopottak
Selejt | 2021-01-31 | 2070 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos |  | 9912328 | ±0,01 | 25-50 | 2020-01-20 | 2021-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2022-01-31 | 2071 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos |  | OH-281118 | ±0,01 | 50-75 | 2021-01-14 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2072 | Kengyeles mikrométer | Sánta Imre | Hagyományos | Mitutoyo | 104062 | ±0,01 | 100-125 | 2023-01-06 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452 | A nóniusz 120mm után minimálisan szorul, de mérni még lehet vele.
Kalibrált |  | 2073 | Kengyeles mikrométer | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | 10314110 | ±0,01 | 100-125 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: No. 167-104;No. 167-105
Selejt | 2019-02-28 | 2074 | Kengyeles mikrométer | Palásti Ferenc | Hagyományos | Mitutoyo | 046765 | ±0,01 | 75-100 | 2018-02-14 | 2019-02-28 | ±0,01 | 0 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452 | Selejt 2019 01.17 Orsó akad
Kalibrált |  | 2075 | Kengyeles mikrométer | Sánta Imre | Hagyományos | Mitutoyo | 10314010 | ±0,01 | 75-100 | 2023-01-06 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2076 | Kengyeles mikrométer | MEO | Digitális | TESA | 8Z038801 | ±0,001 | 0-30 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ±0,001 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2022-01-31 | 2077 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 025528 | ±0,01 | 100-125 | 2021-01-13 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2078 | Kengyeles mikrométer | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | 217761 | ±0,01 | 125-150 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: No. 167-105;No. 167-106
Kalibrált |  | 2079 | Kengyeles mikrométer | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | 134426 | ±0,01 | 150-175 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: No. 167-106;No. 167-107
Kalibrált |  | 2080 | Kengyeles mikrométer | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | 214-922 | ±0,01 | 175-200 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: No. 167-107;No. 167-108
Kalibrált |  | 2081 | Kengyeles mikrométer | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | 238-266 | ±0,01 | 200-225 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: No. 167-108;No. 167-109
Selejt | 2022-01-31 | 2082 | Kengyeles mikrométer | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | 219-847 | ±0,01 | 275-300 | 2021-01-08 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: No. 167-111
Kalibrált |  | 2083 | Kengyeles mikrométer | Szerelde | Hagyományos | Mitutoyo | 219-880 | ±0,01 | 275-300 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hosszetalon: No. 167-111
Kalibrált |  | 2084 | Kengyeles mikrométer | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | 113-841 | ±0,01 | 250-275 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: No. 167-110;No. 167-111
Kalibrált |  | 2085 | Kengyeles mikrométer | Palásti Ferenc | Hagyományos | Mitutoyo | 129113 | ±0,01 | 125-150 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hosszetalon: No. 167-105;No. 167-106
Selejt | 2020-01-31 | 2086 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 129119 | ±0,01 | 125-150 | 2019-01-09 | 2020-01-31 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hosszetalon: 72515; MC-021/2012
Selejt | 2020-06-04 | 2087 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Futuro | 50160427 | ±0,01 | 200-300 | 2020-06-04 | 2021-06-30 | ±0,01 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: 72515; MC-021/2012 | Sérült, nem használható
Kalibrált |  | 2088 | Kengyeles mikrométer | Sánta Imre | Hagyományos | SOMET | ČSN 25 1420 | ±0,01 | 100-200 | 2023-01-06 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hosszetalon: No. 167-104;-105;-106;-107;-108 | Minden szerelésnél ellenőrizni
Kalibrált |  | 2089 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Futuro | J-2303 | ±0,01 | 100-200 | 2023-02-10 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2019-02-28 | 2090 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Futuro | J-2307 | ±0,01 | 100-200 | 2018-02-12 | 2019-02-28 | ±0,01 | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452 | Selejt 2018.01.09. leesett, orsó elgörbült
Selejt | 2021-01-31 | 2091 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 07067911 | ±0,01 | 175-200 | 2020-01-14 | 2021-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: MC-022/2012; MC-023/2012
Kalibrált |  | 2092 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 07069795 | ±0,01 | 175-200 | 2023-02-01 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hosszetalon: MC-022/2012; MC-023/2012
Kalibrált |  | 2093 | Kengyeles mikrométer | Sánta Imre | Hagyományos | Mitutoyo | 06109032 | ±0,01 | 200-225 | 2023-01-06 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hosszetalon: No. 167-108;No. 167-109
Kalibrált |  | 2094 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 06113677 | ±0,01 | 200-225 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hosszetalon: No. 167-108;No. 167-109
Kalibrált |  | 2095 | Kengyeles mikrométer | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | 07114916 | ±0,01 | 225-250 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: No. 167-109;No. 167-110
Kalibrált |  | 2096 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 07114943 | ±0,01 | 225-250 | 2022-10-12 | 2023-10-12 | ±0,01 | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hosszetalon: No. 167-109;No. 167-110
Selejt | 2017-01-31 | 2097 | Kengyeles mikrométer | Friedmann Ferenc | Hagyományos | MIB | 100670410 | ±0,01 | 25-50 | 2016-01-13 | 2017-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2098 | Kengyeles mikrométer | Nagygépes csarnok | Hagyományos | MIB | 100536001 | ±0,01 | 50-75 | 2023-02-03 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2021-01-31 | 2099 | Kengyeles mikrométer | Friedmann Ferenc | Hagyományos | MIB | 100535881 | ±0,01 | 75-100 | 2020-01-17 | 2021-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2022-01-31 | 2100 | Kengyeles mikrométer | Friedmann Ferenc | Hagyományos | MIB | 100506150 | ±0,01 | 100-125 | 2021-01-14 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: No. 167-104;No. 167-105
Selejt | 2022-01-31 | 2101 | Kengyeles mikrométer | Friedmann Ferenc | Hagyományos | MIB | 101009805 | ±0,01 | 125-150 | 2021-01-14 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: No. 167-105;No. 167-106
Selejt | 2020-01-31 | 2102 | Kengyeles mikrométer | Friedmann Ferenc | Hagyományos | MIB | 100512312 | ±0,01 | 0-25 | 2019-01-15 | 2020-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2103 | Kengyeles mikrométer | Szabó János | Hagyományos | MIB | 101077943 | ±0,01 | 0-25 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2021-01-31 | 2104 | Kengyeles mikrométer | Szabó János | Hagyományos | MIB | 101000092 | ±0,01 | 25-50 | 2021-01-20 | 2021-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2016-01-31 | 2105 | Kengyeles mikrométer | Szabó János | Hagyományos | MIB | 100902378 | ±0,01 | 50-75 | 2015-01-27 | 2016-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452 | nem található
Kalibrált |  | 2106 | Kengyeles mikrométer | Szabó János | Hagyományos | MIB | 100535880 | ±0,01 | 75-100 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2107 | Kengyeles mikrométer | Nagygépes csarnok | Hagyományos | MIB | 100506214 | ±0,01 | 100-125 | 2023-02-03 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: No. 167-104;No. 167-105
Kalibrált |  | 2108 | Kengyeles mikrométer | Nagygépes csarnok | Hagyományos | MIB | 101009798 | ±0,01 | 125-150 | 2023-02-03 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: No. 167-105;No. 167-106
Kalibrált |  | 2109 | Kengyeles mikrométer | Szerelde | Hagyományos | Atorn | 30050044 | ±0,01 | 25-50 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2022-01-31 | 2110 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Insize | 121087054 | ±0,01 | 100-125 | 2021-01-13 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2111 | Kengyeles mikrométer | Eszterga | Hagyományos | Insize | 121087041 | ±0,01 | 100-125 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2112 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Insize | 120973634 | ±0,01 | 125-150 | 2023-02-01 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: 72515; MC-021/2012
Kalibrált |  | 2113 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Insize | 120973663 | ±0,01 | 125-150 | 2023-01-06 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hosszetalon: 72515; MC-021/2012
Selejt | 2022-01-31 | 2114 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Insize | 120837833 | ±0,01 | 150-175 | 2021-01-13 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: MC-021/2012; MC-022/2012
Kalibrált |  | 2115 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Insize | 120881952 | ±0,01 | 150-175 | 2023-01-06 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hosszetalon: MC-021/2012; MC-022/2012
Selejt | 2019-02-28 | 2116 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Etalon | 7C0146201 | ±0,01 | 0-25 | 2018-02-13 | 2019-02-28 | ±0,01 | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452 | nem található
Kalibrált |  | 2117 | Kengyeles mikrométer | Szakács Péter | Hagyományos | Atorn | 111115593 | ±0,01 | 0-25 | 2023-01-09 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2022-01-31 | 2118 | Kengyeles mikrométer | Szerelde | Hagyományos | Atorn | 110908224 | ±0,01 | 0-25 | 2021-01-26 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2022-01-31 | 2119 | Kengyeles mikrométer | Szerelde | Hagyományos | Atorn | 111130497 | ±0,01 | 0-25 | 2021-01-26 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2120 | Kengyeles mikrométer | Szerelde | Hagyományos | Atorn | 11115489 | ±0,01 | 0-25 | 2023-01-09 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2121 | Kengyeles mikrométer | Varga János | Hagyományos | Atorn | 111115678 | ±0,01 | 0-25 | 2023-01-11 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2122 | Kengyeles mikrométer | Márhoffer Márton | Hagyományos | Atorn | 30050043 | ±0,01 | 0-25 | 2023-01-09 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2123 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 2066178 | ±0,01 | 400-500 | 2023-02-10 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2124 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 1365143 | ±0,01 | 300-400 | 2023-02-01 | 2024-02-29 | ±0,01 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2022-01-31 | 2125 | Kengyeles mikrométer | Sánta Imre | Digitális | Mitutoyo | S/N 51002173 | ±0,001 | 50-80 | 2021-01-22 | 2022-01-31 | ±0,002 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2022-01-31 | 2126 | Kengyeles mikrométer | Sánta Imre | Digitális | Mitutoyo | S/N 61003453 | ±0,001 | 25-55 | 2021-01-22 | 2022-01-31 | ±0,002 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2018-03-31 | 2127 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Digitális | Mitutoyo | C/N 293-821-30 | ±0,001 | 0-25 | 2017-03-17 | 2018-03-31 | ±0,002 | 0.000 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452 | nem található
Kalibrált |  | 2128 | Kengyeles mikrométer | Simon László | Hagyományos | Mitutoyo | 67288662 | ±0,01 | 25-50 | 2023-01-09 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2129 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 67264440 | ±0,01 | 50-75 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2130 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Digitális | Mitutoyo | C/N 293-230-30 | ±0,001 | 0-25 | 2023-01-09 | 2024-01-09 | ±0,002 | 0.000 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2131 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Digitális | Mitutoyo | S/N66307721 | ±0,001 | 0-25 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | ±0,002 | 0.001 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2132 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | S/N66240323 | ±0,01 | 25-50 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2133 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | S/N66191902 | ±0,01 | 50-75 | 2023-01-04 | 2024-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2134 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 67396415 | ±0,01 | 25-50 | 2023-02-10 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0.00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2135 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | S/N66602706 | ±0,01 | 75-100 | 2023-02-01 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0.00 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Selejt |  | 2136 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Neriox | 150945808 | ±0,01 | 200-300 |  |  | ±0,01 | 0.00 | megfelel | Kovács Gábor | Hosszetalon: 72515; MC-021/2012 | Selejt ! Elmér ! 2021.04.15
Kalibrált |  | 2137 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Digitális | Insize | 200384873 R | ±0,001 | 0-25 | 2022-06-03 | 2023-06-30 | ±0,002 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2138 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Digitális | Insize | 180691815 R | ±0,001 | 25-50 | 2023-01-04 | 2024-01-31 | ±0,002 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2139 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Digitális | Insize | 170579681 | ±0,001 | 75-100 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | ±0,002 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2140 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Digitális | Insize | 190571455 R | ±0,001 | 100-125 | 2023-01-04 | 2024-01-31 | ±0,002 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hosszetalon: No. 167-104;No. 167-105
Kalibrált |  | 2141 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Digitális | Insize | 190885893 R | ±0,001 | 50-75 | 2023-01-04 | 2024-01-31 | ±0,002 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2142 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Digitális | Insize | 170957805 R | ±0,001 | 125-150 | 2023-01-04 | 2024-01-31 | ±0,002 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hosszetalon: No. 167-105;No. 167-106
Kalibrált |  | 2143 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Digitális | Insize | 190320387 R | ±0,001 | 150-175 | 2023-01-04 | 2024-01-31 | ±0,002 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hosszetalon: No. 167-106;No. 167-107
Kalibrált |  | 2144 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Digitális | Insize | 191020106 R | ±0,001 | 175-200 | 2022-06-03 | 2023-06-30 | ±0,002 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hosszetalon: No. 167-107; MC-023/2012
Kalibrált |  | 2145 | Kengyeles mikrométer készlet | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 66880592; 67879406; 67878173; 67858739 | ±0,01 | 0-25; 25-50; 50-75; 75-100 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | ±0,02 | 0.02 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452 (25mm;50mm;75mm;100mm)
Selejt | 2022-06-30 | 2146 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | S/N 72280866 | ±0,01 | 200-225 | 2021-06-07 | 2022-06-30 | ±0,005 | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hosszetalon: MC-023/2012; MC-024/2012
Selejt | 2022-06-30 | 2147 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | S/N 71284052 | ±0,01 | 225-250 | 2021-06-07 | 2022-06-30 | ±0,005 | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hosszetalon: MC-024/2012; MC-025/2012
Selejt | 2022-06-30 | 2148 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | S/N 71104656 | ±0,01 | 250-275 | 2021-06-07 | 2022-06-30 | ±0,005 | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hosszetalon: MC-025/2012; MC-026/2012
Selejt | 2022-06-30 | 2149 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | S/N 71094798 | ±0,01 | 275-300 | 2021-06-07 | 2022-06-30 | ±0,005 | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hosszetalon: MC-026/2012
Kalibrált |  | 2150 | Kengyeles mikrométer | Nagygépes csarnok | Hagyományos | Mitutoyo | S/N 71515942 | ±0,01 | 25-75 | 2023-02-01 | 2024-02-29 | ±0,005 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Lejárt kalibrálás |  | 2151 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | S/N 71428347 | ±0,01 | 75-100 | 2022-02-24 | 2023-02-28 | ±0,005 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Lejárt kalibrálás |  | 2152 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | S/N 71371224 | ±0,01 | 0-25 | 2022-02-24 | 2023-02-28 | ±0,005 | 0.002 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2019-02-28 | 2501 | Mélységmérő mikrométer | Raktár | Hagyományos | TESA | 8Q041501 | ±0,01 | 0-150 | 2018-02-13 | 2019-02-28 | ±0,01 | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452 (50; 100; 150) | Nem található
Kalibrált |  | 2502 | Mélységmérő mikrométer | Raktár | Digitális | Insize | 111144371 | ±0,01 | 0-150 | 2023-02-01 | 2024-02-29 | ±0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452 (50; 100; 150)
Selejt | 2022-01-31 | 2503 | Mélységmérő mikrométer | Tanműhely | Hagyományos | Mitutoyo | 812541 | ±0,01 | 0-25 | 2021-01-19 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452 (10; 20)
Selejt | 2022-01-31 | 2504 | Mélységmérő mikrométer | Tanműhely | Hagyományos | TESA |  | ±0,01 | 25-50 | 2021-01-13 | 2022-01-31 | ±0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452 (25; 30; 50)
Selejt | 2021-01-31 | 3006 | Mélységmérő | Eszterga | Digitális | Mitutoyo | 7006879 | +/-0,01 | 0-150 | 2023-02-02 | 2021-01-31 | +/-0,01 | +0,01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2020-01-18 | 3008 | Mélységmérő | Pupp Viktor | Hagyományos | Mitutoyo | 113435 | +/-0,05 | 0-200 | 2020-01-18 |  | +/-0,05 | 0 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm) | Selejt
Selejt | 2020-01-18 | 3009 | Mélységmérő | Szerelde | Digitális | Mitutoyo | 7023841 | +/-0,01 | 0-150 | 2020-01-29 | 2021-01-31 | +/-0,01 | -0.01 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3015 | Mélységmérő | Pupp János | Digitális | Mitutoyo | 0025837 | +/-0,01 | 0-150 | 2023-01-11 | 2024-01-11 | +/-0,01 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2020-01-18 | 3017 | Mélységmérő | Kabai István | Digitális | Mitutoyo | 0025935 | +/-0,01 | 0-150 | 2015-03-05 | 2016-01-31 | +/-0,01 | -0.01 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm) | selejt:2016.02.22.
Kalibrált |  | 3018 | Mélységmérő | Köszörű | Digitális | Mitutoyo | 0025960 | +/-0,01 | 0-150 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | +/-0,01 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3019 | Mélységmérő | MEO | Digitális | Mitutoyo | 00260025 | +/-0,01 | 0-150 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | +/-0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2020-01-18 | 3020 | Mélységmérő | HERMLE | Digitális | Mitutoyo | 0014184 | +/-0,01 | 0-300 | 2020-01-24 | 2021-01-31 | +/-0,01 | -0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2021-01-31 | 3021 | Mélységmérő | Tóth Balázs | Digitális | Mitutoyo | 0032310 | +/-0,01 | 0-150 | 2020-01-24 | 2021-01-31 | +/-0,01 | -0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3022 | Mélységmérő | Richlik Gábor | Digitális | Mitutoyo | 0015649 | +/-0,01 | 0-300 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | +/-0,01 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3023 | Mélységmérő | Gyömörei István | Digitális | Mitutoyo | 0032966 | +/-0,01 | 0-150 | 2023-01-09 | 2024-01-31 | +/-0,01 | -0.01 | selejt | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm) | selejt: 2016.03.08.
Selejt | 2014-03-05 | 3025 | Mélységmérő | Elek Tamás | Digitális | Mitutoyo | 0032926 | +/-0,01 | 0-150 | 2014-03-05 |  | +/-0,01 | 0 | selejt | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm) | seljt: nem lehet bekapcsolni
Selejt | 2014-01-31 | 3027 | Mélységmérő | László Mihály | Digitális | Mitutoyo | 0001447 | +/-0,01 | 0-150 | 2014-03-06 | 2014-01-31 | +/-0,01 | -0.01 | selejt | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm) | selejt: nem megfelelő pontosság -0,03
Kalibrált |  | 3028 | Mélységmérő | László Mihály | Digitális | Mahr | 80022684 | +/-0,01 | 0-300 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | ± 0,02 | 0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2016-01-31 | 3029 | Mélységmérő | Juhász Zoltán | Digitális | Mahr | 80019922 | +/-0,01 | 0-300 | 2015-01-28 | 2016-01-31 | ± 0,02 | -0.01 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm) | selejt
Selejt | 2022-01-31 | 3030 | Mélységmérő | Eszterga | Digitális | Mahr | 60072475 | +/-0,01 | 0-150 | 2021-01-13 | 2022-01-31 | ± 0,01 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3031 | Mélységmérő | MEO | Digitális | Mahr | 60048076 | +/-0,01 | 0-150 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ± 0,01 | -0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt |  | 3032 | Mélységmérő | Hargitai Dániel | Digitális | Helios | 80112658 | +/-0,01 | 0-150 | 2015-02-11 |  | +/-0,01 | 0.01 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm) | nem található
Kalibrált |  | 3033 | Mélységmérő | Sánta Imre | Digitális | Helios | 80112587 | +/-0,01 | 0-150 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | +/-0,01 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2015-01-22 | 3034 | Mélységmérő | Raktár | Digitális | Orion | C1106030180 | +/-0,02 | 0-300 | 2015-01-22 |  | +/-0,02 | 0.01 |  | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm) | selejt
Kalibrált |  | 3035 | Mélységmérő | Köszörű | Digitális | Mitutoyo | 0008991 | +/-0,01 | 0-150 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | ± 0,01 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2020-01-31 | 3036 | Mélységmérő | IXION | Digitális | Mitutoyo | 0008997 | +/-0,01 | 0-150 | 2019-01-24 | 2020-01-31 | +/-0,01 | -0.01 | megfelel | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3037 | Mélységmérő | Sánta Imre | Digitális | Mitutoyo | 0001825 | +/-0,01 | 0-300 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | ± 0,02 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3038 | Mélységmérő | Szerelde | Digitális | Mitutoyo | 001831 | +/-0,01 | 0-300 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | ± 0,02 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3039 | Mélységmérő | IXION | Digitális | Mitutoyo | 0001833 | +/-0,01 | 0-300 | 2022-05-30 | 2023-05-30 | ± 0,02 | -0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2022-01-31 | 3040 | Mélységmérő | HERMLE | Digitális | Mitutoyo | 0000830 | +/-0,01 | 0-150 | 2021-01-14 | 2022-01-31 | ± 0,02 | -0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm) | Selejtezve: 2022 07.21
Selejt | 2020-01-31 | 3041 | Mélységmérő | Csajághy Dávid | Digitális | Mitutoyo | 0000842 | +/-0,01 | 0-150 | 2020 01.24 | 2020-01-31 | ± 0,02 | -0.01 |  | Varga Péter | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm) | Elmér ! Selejtezve: 2020 01.24
Kalibrált |  | 3042 | Mélységmérő | Tóth Balázs | Digitális | Mitutoyo | 0031542 | +/-0,01 | 0-300 | 2022-07-21 | 2023-07-31 | ± 0,02 | -0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3043 | Mélységmérő | Hargitai Dániel | Digitális | Mitutoyo | 0031549 | +/-0,01 | 0-300 | 2023-01-10 | 2024-01-31 | ± 0,02 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3044 | Mélységmérő | Szerelde | Digitális | Mitutoyo | 0005140 | +/-0,01 | 0-150 | 2023-01-09 | 2024-01-31 | ± 0,02 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2022-01-31 | 3045 | Mélységmérő | DMU-200 | Digitális | Mitutoyo | 0005137 | +/-0,01 | 0-150 | 2021-01-14 | 2022-01-31 | ± 0,02 | -0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm) | 100 mm mélységmérés felett csak tájékoztató mérésre használható !
Kalibrált |  | 3046 | Mélységmérő | MEO | Digitális | Mitutoyo | 0005141 | +/-0,01 | 0-150 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ± 0,02 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2018-10-31 | 3047 | Mélységmérő | Tőke Róbert | Digitális | Mitutoyo | 0005138 | +/-0,01 | 0-150 | 2017-10-10 | 2018-10-31 | ± 0,02 | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm) | selejtezve 2018.10.04. mérőléc karcos, nem lehet mérni vele
Selejt | 2021-01-31 | 3048 | Mélységmérő | Anayak | Digitális | Mitutoyo | 0005139 | +/-0,01 | 0-150 | 2020-01-21 | 2021-01-31 | ± 0,02 | -0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2017-02-28 | 3049 | Mélységmérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | 0003316 | +/-0,01 | 0-300 | 2016-02-11 | 2017-02-28 | ± 0,02 |  |  | Kovács Gábor | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3050 | Mélységmérő | MEO | Digitális | Mitutoyo | 004152 | +/-0,02 | 0-300 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ± 0,03 | -0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3051 | Mélységmérő | Szerelde | Digitális | Mitutoyo | 7112 | +/-0,02 | 0-200 | 2023-01-04 | 2024-01-31 | ± 0,03 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2022-01-31 | 3052 | Mélységmérő | Varjú István | Digitális | Mitutoyo | 0015801 | +/-0,02 | 0-200 | 2021-01-20 | 2022-01-31 | ± 0,02 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3053 | Mélységmérő | Sánta Imre | Digitális | Mitutoyo | 0015802 | +/-0,02 | 0-200 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | ± 0,02 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2020-02-28 | 3054 | Mélységmérő | Tanműhely | Hagyományos | Holex | FA603411 | +/-0,05 | 0-150 | 2019-02-25 | 2020-02-28 | +/-0,05 | 0 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2018-03-31 | 3055 | Mélységmérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | 7555 | +/-0,01 | 0-200 | 2017-03-17 | 2018-03-31 | +/-0,02 | 0.00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452 (50mm; 100mm; 150mm) | nem található
Kalibrált |  | 3056 | Mélységmérő | MEO | Digitális | Mitutoyo | 0000068 | +/-0,01 | 0-150 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ± 0,02 | 0 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3057 | Mélységmérő | GE HERMLE | Digitális | Mitutoyo | 0005410 | +/-0.01 | 0-150 | 2023-01-10 | 2024-01-31 | +/-0.02 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3058 | Mélységmérő | AXA | Digitális | Mitutoyo | 0005682 | +/-0.01 | 0-150 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | +/-0.02 | 0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2022-01-31 | 3059 | Mélységmérő | AXA | Digitális | Mitutoyo | 0005684 | +/-0.01 | 0-150 | 2021 01.13 | 2022-01-31 | +/-0.02 | 0.02 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm) | 100 mm mélységmérés felett csak tájékoztató mérésre használható !
Kalibrált |  | 3060 | Mélységmérő | DMU-200 | Digitális | Mitutoyo | 0007969 | +/-0.01 | 0-300 | 2022-08-10 | 2023-08-10 | +/-0.02 | 0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3061 | Mélységmérő | Tanműhely | Digitális | Mitutoyo | 0008746 | +/-0.01 | 0-150 | 2022-07-21 | 2023-07-31 | +/-0.02 | -0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2022-01-31 | 3062 | Mélységmérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | 0033090 | +/-0,01 | 0-150 | 2021-01-14 | 2022-01-31 | +/-0,02 | 0.02 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2022-01-31 | 3063 | Mélységmérő | Eszterga | Digitális | Mitutoyo | 0018334 | +/-0,01 | 0-200 | 2021-01-13 | 2022-01-31 | +/-0,02 | 0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2022-01-31 | 3064 | Mélységmérő | Varjú István | Digitális | HOLEX | H1553364 | +/-0,01 | 0-150 | 2021-01-21 | 2022-01-31 | +/-0,02 | 0.02 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3065 | Mélységmérő | Raktár | Digitális | Insize | 0306201133 | +/-0,01 | 0-200 | 2023-02-01 | 2024-02-29 | +/-0,02 | 0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3066 | Mélységmérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | 0037191 | +/-0,01 | 0-150 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | +/-0,02 | 0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3067 | Mélységmérő | Szerszám Hermle | Digitális | Mitutoyo | 0037193 | +/-0,01 | 0-150 | 2023-01-10 | 2024-01-31 | +/-0,02 | 0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3068 | Mélységmérő | 1150 | Digitális | Mitutoyo | 0037192 | +/-0,01 | 0-150 | 2023-01-10 | 2024-01-31 | +/-0,02 | 0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Selejt | 2022-05-31 | 3069 | Mélységmérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | 0037190 | +/-0,01 | 0-150 | 2021-05-07 | 2022-05-31 | +/-0,02 | 0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3070 | Mélységmérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | 0037189 | +/-0,01 | 0-150 | 2022-07-21 | 2023-07-31 | +/-0,02 | 0.01 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3071 | Mélységmérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | 0000344 | +/-0,01 | 0-300 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | +/-0,02 | 0.01 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3072 | Mélységmérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | 0000345 | +/-0,01 | 0-300 | 2023-01-10 | 2024-01-31 | +/-0,02 | 0 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3073 | Mélységmérő | DMU-160 | Digitális | Mitutoyo | 0015116 | +/-0,01 | 0-150 | 2022-07-22 | 2023-07-31 | +/-0,02 | 0 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3074 | Mélységmérő | Raktár | Digitális | Mitutoyo | 0015114 | +/-0,01 | 0-150 | 2022-09-02 | 2023-09-30 | +/-0,02 | 0.01 | megfelel | Varga Péter Márk | Hasábkészlet: H/5434 (50mm; 100mm; 150mm)
Kalibrált |  | 3500 | Furatmikrométer készlet | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | 322450; 322768; 322308 (848191); 322217 | ±0,005 | 20-50 | 2023-02-03 | 2024-02-29 | ±0,005 | -0.003 | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrűk:72503-Ø24,997; 72507-Ø40,002 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3501 | Furatmikrométer | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | 2646; 25078 | ±0,005 | 12-20 | 2023-02-03 | 2024-02-29 | ±0,005 | -0.001 | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrűk:72501-Ø15,999 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3502 | Furatmikrométer | Nagygépes csarnok | Hagyományos | TESA | 9A676108 | ±0,005 | 20-40 | 2023-02-02 | 2024-02-29 | ±0,005 |  | megfelel | Halász Alex | Beállító gyűrűk:72504-Ø25; 72505-Ø35 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3503 | Furatmikrométer | DMU 160 | Hagyományos | TESA | 9A448608; 9A483308 | ±0,005 | 11-20 | 2023-02-02 | 2024-02-29 | ±0,005 |  | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrűk:72500-Ø11; 72502-Ø17 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Selejt | 2022-01-31 | 3504 | Furatmikrométer | DMU 160 | Hagyományos | TESA | FM 003 | ±0,005 | 40-100 | 2021-01-14 | 2022-01-31 | ±0,005 | -0.005 | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrűk:72508-Ø50; 72509-Ø70; 72510-Ø90 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3505 | Furatmikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 20554 | ±0,005 | 100-125 | 2023-01-11 | 2024-01-31 | ±0,005 | +/-0,005 | megfelel | Halász Alex | Beállító gyűrűk:Ø125 MC-041/2012 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Selejt | 2016-04-22 | 3506 | Furatmikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 11431 | ±0,005 | 125-150 | 2016-04-22 |  | ±0,005 | 0.004 | megfelel | Varga Péter Márk | Beállító gyűrűk:Ø125 MC-041/2012 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3507 | Furatmikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 20194 | ±0,005 | 150-175 | 2023-02-10 | 2024-02-29 | ±0,005 |  | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrűk:Ø175 MC-042/2012 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3508 | Furatmikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 11118 | ±0,005 | 175-200 | 2023-02-10 | 2024-02-29 | ±0,005 |  | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrűk:Ø175 MC-042/2012 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3509 | Furatmikrométer | Nagygépes csarnok | Hagyományos | Mitutoyo | 11397; 11212; 11492 | ±0,005 | 6-12 | 2023-02-01 | 2024-02-29 | ±0,005 | -0.005 | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrűk:72595-Ø9,995; 72596-Ø7,995 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3510 | Furatmikrométer | Hermle | Hagyományos | Mitutoyo | 30311; 301472 | ±0,005 | 12-20 | 2023-01-10 | 2024-01-31 | ±0,005 | 0.003 | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrűk:72598-Ø16,004 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3511 | Furatmikrométer | GE HERMLE | Hagyományos | Mitutoyo | 30325; 301409 | ±0,005 | 12-20 | 2023-02-01 | 2024-02-29 | ±0,005 |  | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrűk:72597-Ø16,003 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Selejt | 2022-01-31 | 3512 | Furatmikrométer | MEO | Hagyományos | Orion | 110974526; 110472612; 110472621 | ±0,005 | 6-12 | 2021-01-12 | 2022-01-31 | ±0,005 |  | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrűk:164069-Ø7,998; 174201-Ø9,997 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3513 | Furatmikrométer | MEO | Hagyományos | Orion | 120155471; 111156351; 111156327; 111156331 | ±0,005 | 20-50 | 2023-01-04 | 2024-01-31 | ±0,005 |  | megfelel | Halász Alex | Beállító gyűrűk:174202-Ø24,999; 174203-Ø39,997 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3514 | Furatmikrométer | MEO | Hagyományos | Orion | 120155504; 120558588; 120558583; 120452965 | ±0,005 | 50-100 | 2023-01-04 | 2024-01-31 | ±0,005 |  | megfelel | Halász Alex | Beállító gyűrűk:174204-Ø62,003; 174205-Ø87,006 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3515 | Furatmikrométer | Eszterga | Hagyományos | kínai | 0015;0016 | ±0,005 | 11-20 | 2023-02-03 | 2024-02-29 | ±0,005 |  | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrűk:174204-Ø62,003; 174205-Ø87,007 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3516 | Furatmikrométer | Nagygépes csarnok | Hagyományos | Mitutoyo | 322424; 322305; 323705 | ±0,005 | 20-50 | 2023-02-11 | 2024-02-29 | ±0,005 |  | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrűk: (MEO-ban) 031165-Ø24,997; 031180-Ø40,002 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Selejt | 2023-02-10 | 3517 | Furatmikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo |  | ±0,005 | 50-100 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | ±0,005 |  | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrűk:törzslapon | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3518 | Furatmikrométer | Eszterga | Hagyományos | TESA |  | ±0,005 | 20-40 | 2023-02-03 | 2024-02-29 | ±0,005 | 0 | megfelel | Halász Alex |  | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3519 | Furatmikrométer | Nagygépes csarnok | Hagyományos | Mitutoyo | 212113,221850,231589,241102,251009,260905 | ±0,005 | 20-50 | 2023.02,02 | 2024-02-29 | ±0,005 |  | megfelel | Elek Tamás |  | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3520 | Furatmikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 402599 | ±0,005 | 125-150 | 2023-02-10 | 2024-02-29 | ±0,005 |  | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrűk:Ø125 MC-041/2012 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Selejt | 2022-01-31 | 3521 | Furatmikrométer | Nagygépes csarnok | Hagyományos | Mitutoyo | S/N626322 | ±0,005 | 50-60 | 2021-01-20 | 2022-01-31 | ±0,005 |  | megfelel | Kovács Gábor | Beállító gyűrűk:Ø62,003 50013-2016 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3522 | Furatmikrométer | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | S/N 512952 | ±0,005 | 75-88 | 2023-01-05 | 2024-01-31 | ±0,005 | 0 | megfelel | Halász Alex | Beállító gyűrűk:Ø87,006 50017-2016 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3523 | Furatmérő készlet | MEO | Mérőórás | Mitutoyo | 526-152-1 | ±0,005 | 4-7 | 2023-02-06 | 2024-02-29 | ±0,005 | 0.000 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2022-01-31 | 3524 | Furatmérő készlet | MEO | Mérőórás | Mitutoyo | 526-125 | ±0,005 | 11-18 | 2021-01-08 | 2022-01-31 | ±0,005 | 0.000 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2022-01-31 | 3525 | Furatmérő készlet | MEO | Mérőórás | Mitutoyo | 526-124 | ±0,005 | 7.5-10 | 2021-01-08 | 2022-01-31 | ±0,005 | 0.000 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 3526 | Furatmikrométer készlet | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | 703457;703281 | ±0,005 | 12-20 | 2023-02-03 | 2024-02-29 | ±0,005 | 0.001 | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrű: 170099
Kalibrált |  | 3527 | Furatmikrométer készlet | Nagygépes csarnok | Hagyományos | Mitutoyo | 714176;715690 | ±0,005 | 12-20 | 2023-02-02 | 2024-02-29 | ±0,005 | 0.001 | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrű: 170807 | Beállító gyűrű nincs meg. Helyette Ø15.999 (920913)
Kalibrált |  | 3528 | Furatmikrométer | Nagygépes csarnok | Hagyományos | Mitutoyo | 740291;740579;740598;740405 | ±0,005 | 20-50 | 2023-02-01 | 2024-02-29 | ±0,005 | 0.003 | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrűk:171929-Ø24,996; 172258-Ø40,001 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3529 | Furatmikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | s/n 814999 S/N 815122 | ±0,005 | 12-20 | 2023-02-01 | 2024-02-29 | ±0,005 | 0.003 | megfelel | Halász Alex | Beállító gyűrűk177-177 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3530 | Furatmikrométer készlet | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | 803752;803801;804214 | ±0,005 | 6-12 | 2023-02-03 | 2024-02-29 | ±0,005 | 0.003 | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrűk:180660-Ø10,000; 180513-Ø8,002 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3531 | Furatmikrométer | Nagygépes csarnok | Hagyományos | TESA |  | ±0,005 | 20-25 | 2023-02-02 | 2024-02-29 | ±0,005 | 0.000 | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrű: Ø24,997 031165
Kalibrált |  | 3532 | Furatmikrométer készlet | raktár | Hagyományos | Insize | 180953042; 181149706; 181051988; 181051978 | ±0,005 | 20-50 | 2023-01-04 | 2024-01-31 | ±0,005 | 0 | megfelel | Halász Alex | Ø25.004 0505198002; Ø40.000 0505198015 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3533 | Furatmikrométer | Raktár | Hagyományos | Insize | 181149808 | ±0,005 | 16-20 | 2023-01-04 | 2024-01-31 | ±0,005 | 0 | megfelel | Halász Alex | Ø16,001 2610208505
Kalibrált |  | 3534 | Furatmikrométer | Raktár | Hagyományos | Insize | 190549803 | ±0,005 | 50-60 | 2023-01-04 | 2024-01-31 | ±0,005 | 0.001 | megfelel | Halász Alex | Ø62,006 0108208674
Kalibrált |  | 3535 | Furatmikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 014532 | ±0,005 | 10-12 | 2023-02-01 | 2024-02-29 | ±0,005 | 0.003 | megfelel | Elek Tamás | Ø 10.000 177-123
Kalibrált |  | 3536 | Furatmikrométer | Nagygépes csarnok | Hagyományos | Mitutoyo | 038693 | ±0,005 | 30-40 | 2023-02-03 | 2024-02-29 | ±0,005 | 0.001 | megfelel | Elek Tamás | Ø 40.002 177-290
Kalibrált |  | 3537 | Furatmikrométer készlet | Nagygépes csarnok | Hagyományos | Mitutoyo | 014363; 014491 ;014244 | ±0,005 | 6-12 | 2023-02-01 | 2024-02-29 | ±0,005 | 0.001 | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrűk: Ø10,000 - 210059; Ø8,001 - 210021 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3538 | Furatmikrométer készlet | Nagygépes csarnok | Hagyományos | Mitutoyo | 034712; 034587 | ±0,005 | 12-20 | 2023-02-01 | 2024-02-29 | ±0,005 | 0.001 | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrű: Ø15,999 - 202330 | Minden használatba vétel előtt kalibrálni!
Kalibrált |  | 3539 | Furatmikrométer | Nagygépes csarnok | Hagyományos | Mitutoyo | S/N 035592 | ±0,005 | 75-88 | 2023-02-03 | 2024-02-29 | ±0,005 | 0.001 | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrű:Ø87,006 50017-2016
Kalibrált |  | 3540 | Furatmikrométer | Nagygépes csarnok | Hagyományos | Mitutoyo | S/N 038865 | ±0,005 | 62-75 | 2023-02-03 | 2024-02-29 | ±0,005 | 0.001 | megfelel | Elek Tamás | Beállító gyűrű: Ø62,003 50013-2016
Kalibrált |  | 3541 | Furatmikrométer | Nagygépes csarnok | Hagyományos | Mitutoyo | S/N 038021 | ±0,005 | 50-63 | 2023-01-10 | 2024-01-31 | ±0,005 |  | megfelel | Halász Alex | Beállító gyűrű: Ø62,003 50013-2016
Selejt |  | 4005 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4006 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4007 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4008 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4009 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4010 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4011 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4012 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4013 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4014 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4015 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4001 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | TESA | 7B1026 | +/-0,01 | 0-10 | 2000-05-09 |  |  |  | Selejt | Kiss László
Selejt |  | 4002 | Mérőóra | Bodnár László | Hagyományos | TESA | 7A1177 | +/-0,01 | 0-10 | 2000-05-09 |  |  |  | Selejt | Kiss László
Selejt |  | 4003 | Mérőóra | Csizmazia János | Hagyományos | TESA | 7C0668 | +/-0,01 | 0-10 | 2000-10-12 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt |  | 4005 | Mérőóra | Pálinkás Ferenc | Hagyományos | TESA | 7B0775 | +/-0,01 | 0-10 | 2000-12-18
Selejt |  | 4006 | Mérőóra | Kiss Pál | Hagyományos | TESA | 7C0826 | +/-0,01 | 0-10 | 2004-06-16 |  |  |  | Selejt | Kovács Gábor
Selejt |  | 4007 | Mérőóra | Schöffer Péter | Hagyományos | TESA | 7B0734 | +/-0,01 | 0-10 | 2000-05-09 |  |  |  | Selejt | Kiss László
Selejt |  | 4008 | Mérőóra | Wendler Zoltán | Hagyományos | TESA | 7C0844 | +/-0,01 | 0-10 | 2001-10-18 |  |  |  | Selejt | Kiss László
Selejt |  | 4010 | Mérőóra | MEO | Hagyományos | TESA | 7B0707 | +/-0,01 | 0-10 | 2003-06-09 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt |  | 4011 | Mérőóra | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | 8AJ120 | +/-0,01 | 0-10 | 2001-02-14 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt |  | 4012 | Mérőóra | Bodnár László | Hagyományos | TESA | NI35758 | +/-0,01 | 0-10 | 2000-12-22 |  |  |  | Selejt | Kiss László
Selejt |  | 4013 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4014 | Mérőóra | Gyömörei István | Hagyományos | BAKER | J103 | +/-0,01 | 0-8 | 2002-05-30 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt |  | 4015 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4017 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4017 | Mérőóra | Pusztay Gábor | Hagyományos | TESA | L064690 | +/-0,01 | 0-10 | 2003-07-01 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt | 2009-04-01 | 4018 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 983691 | +/-0,01 | 0-20 | 2008-04-17 | 2009-04-01 | +/-0,01 | 0,00 | Selejt | Kovács Gábor |  | 2008-08-27
Selejt | 0 | 4019 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt | 2008-04-01 | 4020 | Mérőóra | MEO | Hagyományos | SOMET | 251816 | +/-0,001 | 0-1 | 2006-04-11 | 2008-04-01 | +/-0,001 | 0,00 | megfelel B | Kovács Gábor
Selejt |  | 4021 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4022 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4023 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4024 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4025 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4026 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4019 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | SOMET |  | +/-0,001 | 0-1 | 2001-05-05 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt | 2008-04-01 | 4020 | Mérőóra | MEO | Hagyományos | SOMET |  | +/-0,001 | 0-1 | 2006-04-11 | 2008-04-01 | +/-0,001 | 0 | megfelel B | Kovács Gábor
Selejt |  | 4019 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | SOMET |  | +/-0,001 | 0-1 | 2001-05-05 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt |  | 4020 | Mérőóra | MEO | Hagyományos | SOMET | CSN 251816 | +/-0,001 | 0-1 | 2016-02-01 |  | +/-0,001 | 0,001 | megfelel | Varga Péter | Hasáblészlet: 72452 (0,5mm; 1mm) | nem található
Selejt |  | 4021 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | TESA | N135759 | +/-0,01 | 0-10 | 2000-05-09 |  |  |  | Selejt | Kiss László
Selejt |  | 4022 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | MDA | 852/v | +/-0,01 | 0-3 | 2000-05-09 |  |  |  | Selejt | Kiss László
Selejt |  | 4023 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | MDA | 859/v | +/-0,01 | 0-3 | 2000-05-09 |  |  |  | Selejt | Kiss László
Selejt |  | 4024 | Mérőóra | Kovács Gyula | Hagyományos | Mitutoyo | 745F71 | +/-0,01 | 0-10 | 2000-05-09 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt |  | 4025 | Mérőóra | Vágner Ferenc | Hagyományos | TESA | N135754 | +/-0,01 | 0-10 | 2001-05-15 |  |  |  | Selejt | Kiss László
Selejt |  | 4026 | Mérőóra | Sepsi László | Hagyományos | TESA | N118919 | +/-0,01 | 0-10 | 2000-05-09 |  |  |  | Selejt | Kiss László
Selejt |  | 4027 | Mérőóra | Láng Péter | Hagyományos | TESA | N135761 | +/-0,01 | 0-10 | 2007-07-10 |  |  |  | Selejt | Varga Péter
Selejt |  | 4028 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4029 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4030 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4031 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4032 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4033 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4034 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4035 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4036 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4037 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4038 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4039 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4040 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4041 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4042 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4043 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4044 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4045 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4046 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4029 | Mérőóra | Németh Ferenc | Hagyományos | TESA | N135756 | +/-0,01 | 0-10 | 2000-05-10 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt |  | 4030 | Mérőóra | Pölöskei Lajos | Hagyományos | TESA | N135762 | +/-0,01 | 0-10 | 2000-05-10 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt |  | 4031 | Mérőóra | Zsapka Imre | Hagyományos | MDA | 10/1 | +/-0,01 | 0-10 | 2000-05-10 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt |  | 4032 | Mérőóra | Horváth Roland | Hagyományos | TESA | N112953 | +/-0,01 | 0-10 | 2001-05-17 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt |  | 4033 | Mérőóra | Csizmazia János | Hagyományos | Mitutoyo | 6K2068 | +/-0,01 | 0-10 | 2001-05-17 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt |  | 4034 | Mérőóra | Leszkován Gábor | Hagyományos | TESA | N135755 | +/-0,01 | 0-10 | 2000-05-10 |  |  |  | Selejt | Kiss László
Selejt |  | 4035 | Mérőóra | Haász János | Hagyományos | TESA | N135760 | +/-0,01 | 0-10 | 2000-05-10 |  |  |  | Selejt | Kiss László
Selejt |  | 4036 | Mérőóra | László Mihály | Hagyományos | TESA | N118954 | +/-0,01 | 0-10 | 2006-04-27 |  |  |  | Selejt | Kovács Gábor
Selejt |  | 4037 | Mérőóra | Schöffer Péter | Hagyományos | Metrica | 200022 | +/-0,01 | 0-10 | 2005-01-14 |  |  |  | Selejt | Kovács Gábor
Selejt |  | 4038 | Mérőóra | Schöffer Péter | Hagyományos | Metrica | 200474 | +/-0,01 | 0-10 | 2001-02-12 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt |  | 4040 | Mérőóra | Kozics Róbert | Hagyományos | Metrica | 200481 | +/-0,01 | 0-10 | 2002-05-31 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt |  | 4041 | Mérőóra | Leszkován Zsolt | Hagyományos | Metrica | 200133 | +/-0,01 | 0-10 | 2006-03-13 |  |  |  | Selejt | Kovács Gábor
Selejt |  | 4042 | Mérőóra | Kabai István | Hagyományos | Mitutoyo | 9084J7 | +/-0,01 | 0-10 | 2000-11-17 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt |  | 4043 | Mérőóra | Haász János | Hagyományos | Mitutoyo | 9083K2 | +/-0,01 | 0-10 | 2004-06-18 |  |  |  | Selejt | Kovács Gábor
Selejt |  | 4044 | Mérőóra | Csege Péter | Hagyományos | Mitutoyo | 9138h4 | +/-0,01 | 0-10 | 2005-11-04 |  |  |  | Selejt | Kovács Gábor
Selejt |  | 4045 | Mérőóra | Szilágyi Gábor | Hagyományos | Mitutoyo | 9146E4 | +/-0,01 | 0-10 | 2000-11-17 |  |  |  | HIÁNYZIK | Schubert József
Selejt |  | 4046 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 9146h3 | +/-0,01 | 0-10 | 2002-11-21 |  |  |  | Selejt | Kiss László
Selejt | 2020-01-31 | 4020 | Mérőóra | MEO | Hagyományos | SOMET | CSN 251816 | +/-0,001 | 0-1 | 2019-01-08 | 2020-01-31 | +/-0,01 | 0.003 | megfelel | Bakos Imre | Hasáblészlet: 72452 (0,5mm; 1mm)
Selejt | 0 | 4047 | Mérőóra | Sánta Imre | Hagyományos | Mitutoyo | DAH295 | +/-0,01 | 0-50 | 2019-01-29 |  | +/-0,01 | 0,01 |  | Kovács Gábor | Hasáblészlet: 72452 (25mm; 50mm) | Pontatlanság a megengedhető hibahatár felett !
Selejt |  | 4048 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4049 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4050 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt | 0 | 4048 | Mérőóra | Bodnár László | Hagyományos | Mitutoyo | 070A67 | +/-0,01 | 0-10 | 2002-08-17 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt | 0 | 4049 | Mérőóra | Kabai István | Hagyományos | Mitutoyo | 072C39 | +/-0,01 | 0-10 | 2004-09-30 |  |  |  | Selejt | Kovács Gábor
Selejt | 0 | 4050 | Mérőóra | Puha István | Hagyományos | Mitutoyo | 070K01 | +/-0,01 | 0-10 | 2004-12-22 |  |  |  | Selejt | Kovács Gábor
Selejt | 2009-04-01 | 4051 | Mérőóra | Tósaki Szabolcs | Hagyományos | Mitutoyo | 069C22 | +/-0,01 | 0-10 | 2008-04-10 | 2009-04-01 | +/-0,01 | +0,01 | megfelel A | Kovács Gábor |  | Elveszett
Selejt |  | 4052 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4053 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4054 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4055 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4052 | Mérőóra | Friedmann Ferenc | Hagyományos | Mitutoyo | 071h13 | +/-0,01 | 0-10 | 2002-12-05 |  |  |  | Selejt | Kiss László
Selejt |  | 4053 | Mérőóra | Gyömörei István | Hagyományos | Borletti |  | +/-0,01 | 0-10 | 2004-06-18 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt |  | 4054 | Mérőóra | Puha István | Hagyományos | Borletti |  | +/-0,01 | 0-10 | 2004-02-12 |  |  |  | Selejt | Kovács Gábor
Selejt |  | 4055 | Mérőóra | Kiss Lénárd | Hagyományos |  | 15201 | +/-0,01 | 0-10 | 2004-06-09 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt |  | 4056 | Mérőóra | Wendler Zoltán | Hagyományos | TIME | 956574 | +/-0,01 | 0-10 | 2006-05-09 |  |  |  | Selejt | Kovács Gábor
Selejt | 0 | 4057 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt | 2008-04-01 | 4058 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | BAKER | G5554 | +/-0,001 | 0-1 | 2006-04-05 | 2008-04-01 | +/-0,001 | -0,001 | megfelel B | Kovács Gábor
Selejt | 2006-07-01 | 4057 | Mérőóra | László Mihály | Hagyományos | BAKER | 03547 | +/-0,001 | 0-1 | 2004-07-14 | 2006-07-01 | +/-0,002 | +0,002 | megfelel B | Kovács Gábor
Selejt |  | 4057 | Mérőóra | László Mihály | Hagyományos | BAKER | O3547 | +/-0,001 | 0-1 | 2014-02-27 |  | +/-0,001 | 0,00 | Selejt | Varga Péter | Hasáblészlet: 72452 (0,5mm; 1mm)
Selejt | 2017-04-30 | 4058 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | BAKER | G5554 | +/-0,001 | 0-1 | 2016-04-22 | 2017-04-30 | +/-0,001 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasáblészlet: 72452 (0,5mm; 1mm)
Selejt | 2020-02-28 | 4059 | Mérőóra | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | AUQ661 | +/-0,01 | 0-50 | 2019-02-27 | 2020-02-28 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Bakos Imre | Hasáblészlet: 72452 (25mm; 50mm)
Selejt |  | 4060 | Mérőóra | László Mihály | Hagyományos | Mitutoyo | AXG364 | +/-0,01 | 0-50 | 2019-02-08 |  | +/-0,01 | 0,00 |  | Varga Péter | Hasáblészlet: 72452 (25mm; 50mm) | Pontatlanság a megengedhető hibahatár felett !
Selejt |  | 4061 | Mérőóra |  | Hagyományos
Selejt |  | 4062 | Mérőóra | Horváth Roland | Hagyományos | Mitutoyo | 9F0421
Selejt |  | 4061 | Mérőóra | Kabai István | Hagyományos | Mitutoyo | 9F4257 | +/-0,01 | 0-10 | 2006-07-10 |  |  |  | Selejt | Kovács Gábor
Selejt |  | 4062 | Mérőóra | Horváth Roland | Hagyományos | Mitutoyo | 9F0421 | +/-0,01 | 0-10 | 2004-06-18 |  |  |  | Selejt | Kovács Gábor
Selejt |  | 4063 | Mérőóra | First | Hagyományos | Mitutoyo | 9F4040 | +/-0,01 | 0-10 | 2017-01-16 |  | +/-0,01 | 0,00 | Selejt | Kovács Gábor | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm) | 2017-03-29
Selejt |  | 4064 | Mérőóra | Sereg László | Hagyományos | Mitutoyo | 9F4256 | +/-0,01 | 0-10 | 2004.03.23 |  |  |  | Selejt | Kovács Gábor
Selejt |  | 4065 | Mérőóra | Bodnár László | Hagyományos | Mitutoyo | 9F3329 | +/-0,01 | 0-10 | 2004.06.18 |  |  |  | Selejt | Kovács Gábor
Selejt |  | 4069 | Mérőóra | Bodnár László | Hagyományos | Mitutoyo | AHX219 | +/-0,01 | 0-10 | 2003.09.30 |  |  |  | Selejt | Schubert József
Selejt |  | 4070 | Mérőóra | Markovits Gábor | Hagyományos | Mitutoyo | 071K01 | +/-0,01 | 0-10 | 2007-04-13 |  |  |  | Selejt | Markovits Gábor
Selejt | 2008-04-01 | 4071 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | AHX183 | +/-0,01 | 0-10 | 2008-01-09 | 2008-04-01 | +/-0,01 | +0,01 | Selejt | Kovács Gábor
Selejt |  | 4072 | Mérőóra | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | AHW632 | +/-0,01 | 0-10 | 2008-04-26 |  | +/-0,01 |  | Selejt | Kovács Gábor |  | Selejt
Selejt |  | 4073 | Mérőóra | MEO | Hagyományos | Mitutoyo | CWJ545 | +/-0,01 | 0-10 | 2005.06.28 |  |  |  | Selejt | Kovács Gábor
Kalibrált |  | 4074 | Mérőóra | Köszörű | Hagyományos | Mitutoyo | CWJ641 | +/-0,01 | 0-10 | 2023-01-06 | 2024-01-31 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Selejt |  | 4075 | Mérőóra | Sereg László | Hagyományos | Mitutoyo | CWJ627 | +/-0,01 | 0-10 | 2013-01-30 |  | +/-0,01 | 0,01 | Selejt | Varga Péter | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Selejt |  | 4076 | Mérőóra | Wendler Zoltán | Hagyományos | Mitutoyo | CWJ636 | +/-0,01 | 0-10 | 2006.02.16 |  |  |  | Selejt | Radics András
Selejt |  | 4077 | Mérőóra | Pölöskei Lajos | Hagyományos | Mitutoyo | 67K563 | +/-0,01 | 0-10 | 2006-09-13 |  |  |  | Selejt | Kovács Gábor
Selejt |  | 4078 | Mérőóra | Kiss Pál | Hagyományos | SOMET | 251811 | +/-0,01 | 0-10 | 2006-04-20 |  |  |  | Selejt | Kovács Gábor
Selejt |  | 4079 | Mérőóra | Pupp Viktor | Hagyományos |  | 29082 | +/-0,01 | 0-10 | 2008-04-16 |  | +/-0,01 | 0,01 | Selejt | Varga Péter
Selejt | 2008-04-01 | 4080 | Mérőóra | Csizmazia János | Hagyományos |  | 41608 | +/-0,01 | 0-10 | 2010-02-10 | 2008-04-01 | +/-0,01 |  | selejt | Varga Péter
Selejt |  | 4081 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos |  | 4593 | +/-0,01 | 0-10 | 2007-08-22 |  | +/-0,01 | 0,00 | Selejt | Varga Péter
Selejt | 2008-04-01 | 4082 | Mérőóra | Takács Attila | Hagyományos |  | 29104 | +/-0,01 | 0-10 | 2007-04-13 | 2008-04-01 | +/-0,01 | 0,00 | Selejt | Kovács Gábor
Selejt |  | 4083 | Mérőóra | Pölöskei Lajos | Hagyományos |  | 46772 | +/-0,01 | 0-10 | 2007-04-13 |  |  |  | megfelel C | Varga Péter |  | Indikálásra
Selejt |  | 4086 | Mérőóra | Richlik Gábor | Hagyományos | H+K | XA517111 | +/-0,01 | 0-10 | 2010-02-09 |  | +/-0,01 | 0,00 | Selejt | Kovács Gábor
Selejt |  | 4088 | Mérőóra | Imre Bálint Antal | Hagyományos | Futuro | N5357 | +/-0,01 | 0-10 | 2014-03-14 |  | +/-0,01 | 0,005 | megfelel | Varga Péter | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm) | nem található
Selejt |  | 4090 | Mérőóra | Pszota József | Hagyományos | Futuro | N2932 | +/-0,01 | 0-10 | 2013-08-24 |  | +/-0,01 | 0,00 | Selejt | Varga Péter | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Selejt |  | 4093 | Mérőóra | Richlik Gábor (DMU 200) | Hagyományos | Mitutoyo | MBV522 | +/-0,01 | 0-10 | 2014-01-24 |  | +/-0,01 | 0,007 | Selejt | Kovács Gábor | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Selejt | 2020-01-31 | 4094 | Mérőóra | IXION | Hagyományos | Mitutoyo | MBV603 | +/-0.01 | 0-10 | 2019-01-24 | 2020-01-31 | +/-0.01 | 0.00 | megfelel | Elek Tamás | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Kalibrált |  | 4095 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | KYN849 | +/-0,01 | 0-50 | 2023-01-06 | 2024-01-31 | +/-0,01 | 0,03 | megfelel | Halász Alex | Hasáblészlet: 72452 (25mm; 50mm)
Kalibrált |  | 4096 | Mérőóra | Köszörű | Hagyományos | Mitutoyo | KYN447 | +/-0,01 | 0-50 | 2023-01-06 | 2024-01-31 | +/-0,01 | 0,02 | megfelel | Halász Alex | Hasáblészlet: 72452 (25mm; 50mm)
Kalibrált |  | 4097 | Mérőóra | Sánta Imre | Hagyományos | Mitutoyo | LAV099 | +/-0,01 | 0-10 | 2023-01-06 | 2024-01-31 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Selejt |  | 4098 | Mérőóra | Pszota József | Hagyományos | Mitutoyo | JPE551 | +/-0,01 | 0-10 | 2017-01-05 |  | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Varga Péter | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm) | Selejt
Selejt |  | 4099 | Mérőóra | Láng Péter | Hagyományos | Mitutoyo | DFC348 | +/-0,01 | 0-10 | 2016-03-18 |  | +/-0,01 | 0,01 | megfelel | Varga Péter | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm) | Selejt
Selejt |  | 4102 | Mérőóra | Imre Bálint Antal | Hagyományos | Orion | BD 384411 | +/-0,01 | 0-10 | 2014-01-15 |  | +/-0,01 | 0,00 | Selejt | Kovács Gábor | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Selejt | 2019-02-28 | 4104 | Mérőóra | Márkus Árpád | Hagyományos | Orion | BD 384450 | +/-0,01 | 0-10 | 2018-02-15 | 2019-02-28 | +/-0,01 | -0,01 | megfelel | Bakos Imre | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm) | nem található
Selejt |  | 4105 | Mérőóra | Hargitai Dániel | Hagyományos | Atorn | CCR522583 | +/-0,01 | 0-10 | 2017-01-16 |  | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm) | Selejt
Selejt | 2016-01-31 | 4106 | Mérőóra | László Mihály | Hagyományos | Atorn | CCR523223 | +/-0,01 | 0-10 | 2015-01-22 | 2016-01-31 | +/-0,01 | -0,005 | megfelel | Varga Péter | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm) | Selejt
Selejt | 2020-02-28 | 4107 | Mérőóra | Sánta Imre | Hagyományos | Atorn | CCR523705 | +/-0,01 | 0-10 | 2019-02-08 | 2020-02-28 | +/-0,01 | -0,001 | megfelel | Kovács Gábor | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Selejt |  | 4108 | Mérőóra | Szabó János | Hagyományos | Atorn | CCR523957 | +/-0,01 | 0-10 | 2014-03-14 |  | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Varga Péter | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm) | nem található
Selejt | 2019-02-28 | 4109 | Mérőóra | Filotás Lajos | Hagyományos | Atorn | CCR523970 | +/-0,01 | 0-10 | 2018-02-09 | 2019-02-28 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Varga Péter | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm) | nem található
Selejt | 2018-01-31 | 4110 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | SDP022 | +/-0,001 | 0-5 | 2017-01-25 | 2018-01-31 | +/-0,01 | 0,009 | megfelel | Varga Péter | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm) | nem található
Kalibrált |  | 4111 | Mérőóra | Köszörű | Hagyományos | Mitutoyo | SDZ918 | +/-0,001 | 0-5 | 2023-01-06 | 2024-01-31 | +/-0,01 | -0,006 | megfelel | Halász Alex | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Selejt | 2019-02-28 | 4112 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | SEN480 | +/-0,001 | 0-5 | 2018-02-13 | 2019-02-28 | +/-0,01 | -0.001 | megfelel | Kovács Gábor | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm) | nem található
Selejt | 2015-04-30 | 4113 | Mérőóra | Imre Bálint Antal | Hagyományos | Mitutoyo | STM359 | +/-0,01 | 0-10 | 2014-04-23 | 2015-04-30 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Varga Péter | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm) | nem található
Selejt | 2017-02-01 | 4114 | Mérőóra | Tanműhely | Hagyományos | Mitutoyo | STM356 | +/-0,01 | 0-10 | 2016-02-23 | 2017-02-01 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Varga Péter | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Selejt | 2015-04-30 | 4115 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | STN355 | +/-0,01 | 0-10 | 2014-04-24 | 2015-04-30 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Varga Péter | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm) | nem található
Kalibrált |  | 4116 | Mérőóra | László Mihály | Hagyományos | Mitutoyo | UHZ542 | +/-0,01 | 0-10 | 2023-01-06 | 2024-01-31 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Selejt |  | 4117 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | WKM920 | +/-0,01 | 0-10 | 2018-02-08 |  | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Selejt | 2020-01-31 | 4118 | Mérőóra | Eszterga | Hagyományos | Mitutoyo | WKV803 | +/-0,01 | 0-10 | 2019-01-23 | 2020-01-31 | +/-0,01 | 0,00 |  | Kovács Gábor | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm) | Selejtezve 2019 06.21 (összetört)
Selejt |  | 4119 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | WKM917 | +/-0,01 | 0-10 | 2018-02-09 |  | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm) | Selejtezve: 2018 02.09
Selejt | 2020-01-31 | 4120 | Mérőóra | Elek Tibor | Hagyományos | Mitutoyo | WKV808 | +/-0,01 | 0-10 | 2019-01-23 | 2020-01-31 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Kalibrált |  | 4121 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | WKV809 | +/-0,01 | 0-10 | 2023-01-13 | 2024-01-31 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Selejt | 2021-01-31 | 4122 | Mérőóra | IXION | Hagyományos | Mitutoyo | UZF 584 | +/-0,01 | 0-10 | 2020-01-22 | 2021-01-31 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Selejt | 2019-02-28 | 4123 | Mérőóra | Kosztolányi Ádám | Hagyományos | Mitutoyo | WGH355 | +/-0,01 | 0-10 | 2018-02-13 | 2019-02-28 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm) | nem található
Selejt | 2017-12-31 | 4124 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | URN318 | +/-0,01 | 0-10 | 2016-12-13 | 2017-12-31 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Selejt | 2017-12-31 | 4124 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | URN318 | +/-0,01 | 0-10 | 2016-12-13 | 2017-12-31 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm) | nem található
Selejt | 2021-02-28 | 4125 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | ZVZ777 | +/-0.01 | 0-50 | 2020-02-17 | 2021-02-28 | +/-0.01 | 0.00 | megfelel | Elek Tamás | Hasáblészlet: 72452 (25mm; 50mm)
Kalibrált |  | 4126 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | ACDL15 | +/-0.01 | 0-10 | 2023-01-06 | 2024-01-31 | +/-0.01 | 0.00 | megfelel | Halász Alex | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Selejt | 2021-01-31 | 4127 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | AFCR04 | +/-0.01 | 0-10 | 2020-01-22 | 2021-01-31 | +/-0.01 | 0.00 | megfelel | Elek Tamás | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Kalibrált | 2024-02-28 | 4128 | Mérőóra | Eszterga | Hagyományos | Mitutoyo | ACDL06 | +/-0.01 | 0-10 | 2023-02-09 | 2024-02-28 | +/-0.01 | 0.00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Selejt | 2022-01-31 | 4129 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | ACDL11 | +/-0.01 | 0-10 | 2021-01-14 | 2022-01-31 | +/-0.01 | 0.00 | megfelel | Elek Tamás | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Selejt | 2021-02-28 | 4130 | Mérőóra | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | ACDL18 | +/-0.01 | 0-10 | 2020-02-17 | 2021-02-28 | +/-0.01 | 0.00 | megfelel | Elek Tamás | Hasáblészlet: 72452 (5mm; 10mm)
Selejt | 2016-01-31 | 4514 | Szögtapintós mérőóra | Pupp Viktor | Órás | Mitutoyo | DXF388 | 0.002 | 0.1 | 2015-02-20 | 2016-01-31 | +/-0,002 | 0,002 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72452
Selejt |  | 4519 | Szögtapintós mérőóra | Weisz Antal | Órás | Mitutoyo | AQK273 | 0.002 | 0.5 |  |  | +/-0,002 | 0 |  |  |  | elveszett
Selejt |  | 4520 | Szögtapintós mérőóra | Markovits Gábor | Órás | Mitutoyo | AQK284 | 0.002 | 0.1 |  |  | +/-0,002 | 0,002 |  |  |  | elveszett
Selejt | 2015-01-31 | 4523 | Szögtapintós mérőóra | Elek Tamás | Órás | Mitutoyo | DQZ561 | 0.01 | 0.4 | 2015-02-20 | 2015-01-31 | +/-0,01 | 0,01 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72454
Selejt |  | 4524 | Szögtapintós mérőóra | Hanák Zoltán | Órás | Mauser | E712174 | 0.002 | 0.1 |  |  | +/-0,002 | 0,002 |  |  |  | elveszett
Selejt | 2016-01-31 | 4525 | Szögtapintós mérőóra | Elek Tamás | Órás | Tesa | 8Y10824 | 0.002 | 0.1 | 2015-02-20 | 2016-01-31 | +/-0,002 | 0,002 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72456
Selejt |  | 4529 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Atorn | XO375076 | 0.005 | 0.1 |  |  | +/-0,005 | 0,002 |  |  |  | elveszett
Selejt | 2016-01-31 | 4530 | Szögtapintós mérőóra | Szabó János | Órás | Atorn | XO375770 | 0.005 | 0.1 | 2015-02-20 | 2016-01-31 | +/-0,005 | 0,003 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72458
Selejt |  | 4531 | Szögtapintós mérőóra | Kovács Péter | Órás | Mitutoyo | LJJ162 | 0.01 | 0.5 |  |  | +/-0,01 | 0,003 |  |  |  | elveszett
Selejt |  | 4534 | Szögtapintós mérőóra | Simon László | Órás | Futuro | M3651 | 0.01 | 0.8 |  |  | +/-0,01 | 0,007 |  |  |  | elveszett
Selejt |  | 4535 | Szögtapintós mérőóra | Bekes Gyula | Órás | Futuro | R9103 | 0.01 | 0.8 |  |  | +/-0,01 | 0,006 |  |  |  | elveszett
Selejt |  | 4536 | Szögtapintós mérőóra | Simon László | Órás | Futuro | P8307 | 0.01 | 0.8 |  |  | +/-0,01 | 0,009 |  |  |  | elveszett
Selejt |  | 4537 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Futuro | P8095 | 0.01 | 0.8 |  |  | +/-0,01 | 0,006 |  |  |  | elveszett
Selejt |  | 4538 | Szögtapintós mérőóra | Richlik Gábor | Órás | Mitutoyo | DQZ771 | 0.01 | 0.8 |  |  | +/-0,01 | 0,003 |  |  |  | elveszett
Selejt | 2016-01-31 | 4539 | Szögtapintós mérőóra | Tömbszikra | Órás | Mitutoyo | 238456 | 0.01 | 0.8 | 2015-02-20 | 2016-01-31 | +/-0,01 | 0,004 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72465
Selejt |  | 4540 | Szögtapintós mérőóra | Pupp János | Órás | Mauser | G712508 | 0.002 | 0.2 |  |  | +/-0,002 | 0,0000 |  |  |  | elveszett
Selejt |  | 4541 | Szögtapintós mérőóra | Tömbszikra | Órás | Mitutoyo | LKE226 | 0.01 | 0.8 |  |  | +/-0,01 | 0,00 |  |  |  | elveszett
Selejt |  | 4542 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | LZX218 | 0.01 | 0.8 |  |  | +/-0,01 | 0,00 |  |  |  | elveszett
Selejt |  | 4543 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | LZX184 | 0.01 | 0.8 |  |  | +/-0,01 | 0,00 |  |  |  | elveszett
Selejt |  | 4544 | Szögtapintós mérőóra | Simon László | Órás | Atorn | YO 382749 | 0.01 | 0.5 |  |  | +/-0,01 | 0,00 |  |  |  | elveszett
Selejt |  | 4545 | Szögtapintós mérőóra | Méder László | Órás | Atorn | YO 382747 | 0.01 | 0.5 |  |  | +/-0,01 | 0,00 |  |  |  | elveszett
Selejt | 2016-01-31 | 4547 | Szögtapintós mérőóra | DMC70 | Órás | Atorn | AO 401591 | 0.002 | 0.2 | 2015-02-20 | 2016-01-31 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72472
Selejt | 2016-01-31 | 4548 | Szögtapintós mérőóra | Huzal | Órás | Atorn | AO 401575 | 0.002 | 0.2 | 2015-02-20 | 2016-01-31 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72473
Selejt |  | 4549 | Szögtapintós mérőóra | Békési Zoltán | Órás | Atorn | AO 401805 | 0.002 | 0.2 |  |  | +/-0,01 | 0,00 |  | Varga P. |  | elveszett
Selejt | 2016-01-31 | 4550 | Szögtapintós mérőóra | First | Órás | Mitutoyo | SBD562 | 0.01 | 0.8 | 2015-02-20 | 2016-01-31 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72475
Selejt | 2016-01-31 | 4551 | Szögtapintós mérőóra | Pupp Viktor | Órás | Girod |  | 0.002 | 0.2 | 2015-02-20 | 2016-01-31 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72476
Selejt | 2016-01-31 | 4552 | Szögtapintós mérőóra | DMC70 | Órás | Atorn | BO 417073 | 0.002 | 0.1 | 2015-02-20 | 2016-01-31 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72477
Selejt | 2016-01-31 | 4553 | Szögtapintós mérőóra | DMC100 | Órás | Insize | 2820590 | 0.002 | 0.8 | 2015-02-20 | 2016-01-31 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72478
Selejt | 2016-01-31 | 4554 | Szögtapintós mérőóra | DMC100 | Órás | Atorn | BO 417081 | 0.01 | 0.1 | 2015-02-20 | 2016-01-31 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72479
Selejt | 2016-01-31 | 4555 | Szögtapintós mérőóra | Digma | Órás | Tesa | 2020327 | 0.002 | 0.2 | 2015-02-20 | 2016-01-31 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72480
Selejt | 2016-01-31 | 4556 | Szögtapintós mérőóra | Tömbszikra | Órás | Insize | 2821475 | 0.01 | 0.8 | 2015-02-20 | 2016-01-31 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72481
Selejt | 2016-01-31 | 4557 | Szögtapintós mérőóra | Tömbszikra | Órás | Insize | 2820750 | 0.01 | 0.8 | 2015-02-20 | 2016-01-31 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72482
Selejt | 2018-01-31 | 4558 | Szögtapintós mérőóra | Huzalszikra | Órás | Mitutoyo | XGJ828 | 0.002 | 0.6 | 2017-05-18 | 2018-01-31 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72482
Selejt | 2019-01-31 | 4559 | Szögtapintós mérőóra | Tömbszikra | Órás | Mitutoyo | XFA730 | 0.002 | 0.8 | 2018-01-09 | 2019-01-31 | +/-0,003 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72482
Selejt | 2019-01-31 | 4560 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | XFA667 | 0.002 | 0.8 | 2018-01-09 | 2019-01-31 | +/-0,003 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72482
Selejt | 2019-01-31 | 4561 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | XFA671 | 0.002 | 0.8 | 2018-01-09 | 2019-01-31 | +/-0,003 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72482
Selejt | 2019-01-31 | 4562 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | XFA742 | 0.002 | 0.8 | 2018-01-09 | 2019-01-31 | +/-0,003 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72482
Selejt | 2019-01-31 | 4563 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | XFB171 | 0.002 | 0.8 | 2018-01-09 | 2019-01-31 | +/-0,003 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72482
Selejt |  | 4564 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | ZPX534 | 0.002 | 0.8 | 2019-03-21 |  | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452
Selejt |  | 4565 | Szögtapintós mérőóra | Huzal | Órás | Mitutoyo | AAXR14 | 0.002 | 0.6 | 2019-07-31 |  | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452
Selejt |  | 4566 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | ADQA77 | 0.01 | 0.8 | 2019-08-06 |  | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Selejt |  | 4567 | Szögtapintós mérőóra | DMU 80P | Órás | Mitutoyo | APUH81 | 0.01 | 0.8 | 2020-02-13 |  | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452
Selejt | 2021-05-31 | 4568 | Szögtapintós mérőóra | MEO | Órás | Atorn | BO417644 | 0.01 | 0.8 | 2020-05-21 | 2021-05-31 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet H/5434
Selejt |  | 4569 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | AQDF30 | 0.01 | 0.8 | 2020-10-21 |  | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452
Selejt |  | 4570 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | AQDF75 | 0.01 | 0.8 | 2020-10-21 |  | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Bakos Imre | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 4571 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | BACJ81 | 0.01 | 0.8 | 2021-04-09 | 2023-04-30 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 4572 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | BACJ79 | 0.01 | 0.8 | 2021-04-09 | 2023-04-30 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 4573 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | BACJ87 | 0.01 | 0.8 | 2021-04-09 | 2023-04-30 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 4574 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | BACJ83 | 0.01 | 0.8 | 2021-04-12 | 2023-04-30 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 4575 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | BACJ86 | 0.01 | 0.8 | 2021-04-12 | 2023-04-30 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 4576 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | BACJ78 | 0.01 | 0.8 | 2021-04-12 | 2023-04-30 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 4577 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | BACJ84 | 0.01 | 0.8 | 2021-04-12 | 2023-04-30 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 4578 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | BACJ85 | 0.01 | 0.8 | 2021-04-12 | 2023-04-30 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Elek Tamás | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 4579 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | ZSC014 | 0.002 | 0.6 | 2021-04-14 | 2023-04-30 | +/-0,002 | 0.00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 4580 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | ALMP10 | 0.002 | 0.6 | 2021-04-14 | 2023-04-30 | +/-0,002 | 0.00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 4581 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | AUEW29 | 0.01 | 0.8 | 2021-04-14 | 2023-04-30 | +/-0,002 | 0.00 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 4582 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | BQFW78 | 0.01 | 0.8 | 2022-04-11 | 2024-04-30 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 4583 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | BQFW76 | 0.01 | 0.8 | 2022-04-11 | 2024-04-30 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 4584 | Szögtapintós mérőóra | Raktár | Órás | Mitutoyo | BHNZ08 | 0.002 | 0.6 | 2022-04-11 | 2024-04-30 | +/-0,002 | 0,00 | megfelel | Varga P. | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 2153 | Kengyeles mikrométer | Raktár | Hagyományos | Mitutoyo | 71621700 | 0.01 | 175-200 | 2023-01-04 | 2024-01-31 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hosszetalon: No. 167-104;No. 167-105
Kalibrált |  | 5001 | Derékszög | Takács István | Talpas | Atorn | 38008 |  |  | 2023-01-05 | 2024-01-31 |  | 0,00 | megfelel | Halász Alex
Kalibrált |  | 1015 | Tolómérő |  | Hagyományos | Inox |  | 0.02 | 0-300 | 2023-01-12 | 2024-01-31 | +/-0,02 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 3075 | Mélységmérő | Raktár | Digitális | Mahr | 22080003 | 0.01 | 0-300 | 2023-01-13 | 2024-01-31 | +/-0,01 | 0,00 | megfelel | Halász Alex | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 3504 | Furatmikrométer készlet | Raktár | Hagyományos | Tesa |  | 0.005 | 40-100 | 2023-02-02 | 2024-02-29 | +/-0,005 | 0.005 | megfelel | Halász Alex
Kalibrált |  | 4585 | Szögtapintós mérőóra | Tömbszikra | Hagyományos | Mitutoyo | BYRF14 | 0.01 | 0-1 | 2023-02-13 | 2024-02-29 |  | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 4586 | Szögtapintós mérőóra | Tömbszikra | Hagyományos | Mitutoyo | BYRF20 | 0.01 | 0-1 | 2023-02-13 | 2024-02-29 |  | 0 | megfelel | Kovács Gábor | Hasábkészlet: 72452
Kalibrált |  | 3075 | Mélységmérő | Köszörű | Digitális | Mahr | 22070011 | 0.01 | 0-150 | 2023-02-01 | 2024-02-29 | +/-0,01 | -0.01 | megfelel | Halász Alex | hasbákészlet H/5434
Formulas:
Következő kalibrálás időpontja = EOMONTH([Utolsó Kalibrálás időpontja],12)
Következő kalibrálás időpontja = IF([Utolsó Kalibrálás időpontja]="","",EOMONTH([Utolsó Kalibrálás időpontja],12))
Státusz = IF([Azonosító]="","N/A",IF([Következő kalibrálás időpontja]<TODAY(),"Lejárt kalibrálás",IF([Következő kalibrálás időpontja]-TODAY()<14,"Kalibrálás hamarosan lejár","Kalibrált")))